## synced_test_NPLC10_no_AutoZ
nr | set | actual1 | actual11 | ch1 | ch11 | avg_actual | abs_actual | m_ch1 | m_ch11 | ch_range | curr_range | calc1 | calc11 | err1 % | err11 % | abs_err1 ppm | abs_err11 |  | ch1 | ch11
0 | -2 | -1.9999 | -1.9999 | -0.1999 | -0.20018 | -1.9999 | 1.9999 | 10.0047 | 9.9905 | 1 | 3 | -2.0016 | -2.0018 | 0.08279% | 0.09577% | 827.8823 | 957.7252 | m | 10.013 | 10
1 | -1.9626 | -1.9625 | -1.9624 | -0.19617 | -0.19644 | -1.9624 | 1.9624 | 10.0036 | 9.9898 | 1 | 3 | -1.9643 | -1.9645 | 0.09383% | 0.1027% | 938.2813 | 1026.6819 | b | -2.6e-06 | -4.2e-06 | <-- the leak currents of the optos show their influence in the lower current range.
2 | -1.8691 | -1.8688 | -1.8688 | -0.18681 | -0.18707 | -1.8688 | 1.8688 | 10.0039 | 9.9902 | 1 | 3 | -1.8705 | -1.8707 | 0.09074% | 0.09813% | 907.4447 | 981.3103 | err ppm | 44597.5048 | 46130.2979
3 | -1.7801 | -1.7794 | -1.7794 | -0.17786 | -0.1781 | -1.7794 | 1.7794 | 10.0045 | 9.9909 | 1 | 3 | -1.7809 | -1.781 | 0.08523% | 0.09161% | 852.3414 | 916.0871
4 | -1.6953 | -1.6952 | -1.6952 | -0.16943 | -0.16966 | -1.6952 | 1.6952 | 10.0051 | 9.9916 | 1 | 3 | -1.6965 | -1.6966 | 0.07928% | 0.08466% | 792.7744 | 846.622
5 | -1.6146 | -1.6137 | -1.6137 | -0.16128 | -0.1615 | -1.6137 | 1.6137 | 10.0057 | 9.9922 | 1 | 3 | -1.6149 | -1.615 | 0.07291% | 0.07835% | 729.0525 | 783.4661
6 | -1.5377 | -1.5376 | -1.5376 | -0.15366 | -0.15387 | -1.5376 | 1.5376 | 10.0064 | 9.9929 | 1 | 3 | -1.5386 | -1.5387 | 0.06601% | 0.07102% | 660.0629 | 710.1655
7 | -1.4645 | -1.4641 | -1.4641 | -0.14631 | -0.1465 | -1.4641 | 1.4641 | 10.0071 | 9.9935 | 1 | 3 | -1.465 | -1.465 | 0.05961% | 0.06513% | 596.1136 | 651.3445
8 | -1.3948 | -1.3947 | -1.3947 | -0.13936 | -0.13955 | -1.3947 | 1.3947 | 10.0076 | 9.9942 | 1 | 3 | -1.3954 | -1.3955 | 0.05384% | 0.05851% | 538.3725 | 585.0706
9 | -1.3283 | -1.3279 | -1.3279 | -0.13268 | -0.13286 | -1.3279 | 1.3279 | 10.0081 | 9.9947 | 1 | 3 | -1.3285 | -1.3286 | 0.04875% | 0.05322% | 487.4923 | 532.1897
10 | -1.2651 | -1.2651 | -1.2651 | -0.1264 | -0.12657 | -1.2651 | 1.2651 | 10.0086 | 9.9953 | 1 | 3 | -1.2656 | -1.2657 | 0.04411% | 0.04772% | 441.0531 | 477.2051
11 | -1.2048 | -1.205 | -1.205 | -0.12039 | -0.12055 | -1.205 | 1.205 | 10.0092 | 9.9957 | 1 | 3 | -1.2055 | -1.2055 | 0.03852% | 0.0429% | 385.1765 | 429.026
12 | -1.1475 | -1.1475 | -1.1475 | -0.11464 | -0.11479 | -1.1475 | 1.1475 | 10.0095 | 9.9961 | 1 | 3 | -1.1479 | -1.1479 | 0.03515% | 0.03901% | 351.5326 | 390.1094
13 | -1.0928 | -1.0928 | -1.0927 | -0.10917 | -0.10931 | -1.0927 | 1.0927 | 10.0099 | 9.9965 | 0.1 | 3 | -1.0931 | -1.0931 | 0.03101% | 0.03538% | 310.1241 | 353.8237
14 | -1.0408 | -1.0406 | -1.0406 | -0.10396 | -0.1041 | -1.0406 | 1.0406 | 10.0103 | 9.9969 | 0.1 | 3 | -1.0409 | -1.041 | 0.02726% | 0.03104% | 272.6371 | 310.415
15 | -0.99123 | -0.99105 | -0.99105 | -0.099018 | -0.09915 | -0.99105 | 0.99105 | 10.0088 | 9.9955 | 0.1 | 1 | -0.99147 | -0.9915 | 0.0419% | 0.04559% | 418.9914 | 455.9398
16 | -0.94403 | -0.94294 | -0.94295 | -0.094209 | -0.094335 | -0.94295 | 0.94295 | 10.009 | 9.9957 | 0.1 | 1 | -0.94332 | -0.94336 | 0.0399% | 0.04317% | 399.0066 | 431.6763
17 | -0.89907 | -0.89885 | -0.89885 | -0.089801 | -0.089921 | -0.89885 | 0.89885 | 10.0093 | 9.996 | 0.1 | 1 | -0.89918 | -0.89921 | 0.03708% | 0.04012% | 370.8154 | 401.2333
18 | -0.85626 | -0.8561 | -0.85609 | -0.085527 | -0.08564 | -0.85609 | 0.85609 | 10.0097 | 9.9963 | 0.1 | 1 | -0.85638 | -0.85641 | 0.03355% | 0.03706% | 335.454 | 370.6383
19 | -0.81549 | -0.81469 | -0.81469 | -0.08139 | -0.081497 | -0.81469 | 0.81469 | 10.0098 | 9.9965 | 0.1 | 1 | -0.81496 | -0.81498 | 0.0323% | 0.03524% | 322.9864 | 352.4414
20 | -0.77665 | -0.77598 | -0.77598 | -0.07752 | -0.077622 | -0.77598 | 0.77598 | 10.0101 | 9.9968 | 0.1 | 1 | -0.77621 | -0.77623 | 0.0292% | 0.03218% | 291.9757 | 321.8004
21 | -0.73967 | -0.73992 | -0.73992 | -0.073916 | -0.074014 | -0.73992 | 0.73992 | 10.0102 | 9.9971 | 0.1 | 1 | -0.74012 | -0.74015 | 0.02804% | 0.02994% | 280.4347 | 299.4497
22 | -0.70445 | -0.70384 | -0.70384 | -0.070309 | -0.070403 | -0.70384 | 0.70384 | 10.0106 | 9.9973 | 0.1 | 1 | -0.70401 | -0.70403 | 0.02435% | 0.02799% | 243.5215 | 279.8945
23 | -0.6709 | -0.67045 | -0.67045 | -0.066974 | -0.067063 | -0.67045 | 0.67045 | 10.0106 | 9.9974 | 0.1 | 1 | -0.67061 | -0.67063 | 0.02406% | 0.02666% | 240.5822 | 266.6251
24 | -0.63895 | -0.63841 | -0.63841 | -0.063771 | -0.063856 | -0.63841 | 0.63841 | 10.0108 | 9.9976 | 0.1 | 1 | -0.63855 | -0.63856 | 0.02191% | 0.02429% | 219.0586 | 242.9172
25 | -0.60853 | -0.60768 | -0.60768 | -0.060701 | -0.060782 | -0.60768 | 0.60768 | 10.011 | 9.9977 | 0.1 | 1 | -0.6078 | -0.60782 | 0.02001% | 0.02328% | 200.1104 | 232.8371
26 | -0.57955 | -0.57961 | -0.57962 | -0.057897 | -0.057974 | -0.57962 | 0.57962 | 10.0111 | 9.9979 | 0.1 | 1 | -0.57972 | -0.57975 | 0.01913% | 0.02179% | 191.3305 | 217.9349
27 | -0.55195 | -0.55159 | -0.55159 | -0.055096 | -0.05517 | -0.55159 | 0.55159 | 10.0113 | 9.998 | 0.1 | 1 | -0.55168 | -0.5517 | 0.01702% | 0.02056% | 170.2425 | 205.6422
28 | -0.52567 | -0.52481 | -0.5248 | -0.052421 | -0.05249 | -0.52481 | 0.52481 | 10.0114 | 9.9981 | 0.1 | 1 | -0.5249 | -0.5249 | 0.01643% | 0.0196% | 164.2613 | 195.96
29 | -0.50064 | -0.50077 | -0.50076 | -0.050019 | -0.050085 | -0.50077 | 0.50077 | 10.0115 | 9.9982 | 0.1 | 1 | -0.50084 | -0.50086 | 0.01523% | 0.01858% | 152.3239 | 185.836
30 | -0.4768 | -0.47673 | -0.47673 | -0.047618 | -0.047681 | -0.47673 | 0.47673 | 10.0115 | 9.9984 | 0.1 | 1 | -0.4768 | -0.47681 | 0.01546% | 0.01712% | 154.649 | 171.1875
31 | -0.45409 | -0.45403 | -0.45403 | -0.04535 | -0.04541 | -0.45403 | 0.45403 | 10.0118 | 9.9986 | 0.1 | 1 | -0.45409 | -0.4541 | 0.013% | 0.01528% | 129.969 | 152.7869
32 | -0.43247 | -0.43267 | -0.43267 | -0.043216 | -0.043273 | -0.43267 | 0.43267 | 10.0119 | 9.9986 | 0.1 | 1 | -0.43272 | -0.43273 | 0.0118% | 0.01452% | 117.9724 | 145.168
33 | -0.41188 | -0.4113 | -0.4113 | -0.041081 | -0.041135 | -0.4113 | 0.4113 | 10.0119 | 9.9988 | 0.1 | 1 | -0.41135 | -0.41136 | 0.01118% | 0.01334% | 111.7761 | 133.4061
34 | -0.39226 | -0.39258 | -0.39258 | -0.039211 | -0.039262 | -0.39258 | 0.39258 | 10.012 | 9.9988 | 0.1 | 1 | -0.39262 | -0.39263 | 0.01069% | 0.01272% | 106.9163 | 127.2361
35 | -0.37358 | -0.37383 | -0.37383 | -0.037337 | -0.037388 | -0.37383 | 0.37383 | 10.0121 | 9.9989 | 0.1 | 1 | -0.37386 | -0.37388 | 0.009405% | 0.01219% | 94.045 | 121.9258
36 | -0.35579 | -0.35516 | -0.35515 | -0.035472 | -0.035519 | -0.35515 | 0.35515 | 10.0122 | 9.9989 | 0.1 | 1 | -0.35519 | -0.35519 | 0.008303% | 0.01181% | 83.0279 | 118.1198
37 | -0.33885 | -0.33913 | -0.33914 | -0.033873 | -0.033917 | -0.33914 | 0.33914 | 10.0121 | 9.999 | 0.1 | 1 | -0.33917 | -0.33918 | 0.009994% | 0.01117% | 99.9408 | 111.6951
38 | -0.32272 | -0.32307 | -0.32307 | -0.032268 | -0.03231 | -0.32307 | 0.32307 | 10.0121 | 9.9991 | 0.1 | 1 | -0.3231 | -0.32311 | 0.01021% | 0.01072% | 102.1062 | 107.2212
39 | -0.30735 | -0.30707 | -0.30708 | -0.030669 | -0.03071 | -0.30708 | 0.30708 | 10.0124 | 9.9992 | 0.1 | 1 | -0.30709 | -0.30711 | 0.006597% | 0.009756% | 65.9741 | 97.5645
40 | -0.29271 | -0.29234 | -0.29233 | -0.029197 | -0.029235 | -0.29233 | 0.29233 | 10.0125 | 9.9993 | 0.1 | 1 | -0.29235 | -0.29236 | 0.005535% | 0.00846% | 55.3486 | 84.5954
41 | -0.27877 | -0.27895 | -0.27896 | -0.027861 | -0.027898 | -0.27895 | 0.27895 | 10.0122 | 9.9993 | 0.1 | 1 | -0.27897 | -0.27898 | 0.008923% | 0.008084% | 89.2317 | 80.8362
42 | -0.2655 | -0.26566 | -0.26567 | -0.026532 | -0.026568 | -0.26566 | 0.26566 | 10.0126 | 9.9995 | 0.1 | 1 | -0.26567 | -0.26569 | 0.004863% | 0.006941% | 48.6294 | 69.4098
43 | -0.25286 | -0.25232 | -0.25232 | -0.0252 | -0.025234 | -0.25232 | 0.25232 | 10.0126 | 9.9994 | 0.1 | 1 | -0.25234 | -0.25234 | 0.004679% | 0.00732% | 46.7901 | 73.2002
44 | -0.24082 | -0.24029 | -0.24029 | -0.023999 | -0.02403 | -0.24029 | 0.24029 | 10.0127 | 9.9994 | 0.1 | 1 | -0.2403 | -0.24031 | 0.004275% | 0.007941% | 42.7475 | 79.4052
45 | -0.22935 | -0.22964 | -0.22965 | -0.022935 | -0.022966 | -0.22964 | 0.22964 | 10.0127 | 9.9996 | 0.1 | 1 | -0.22965 | -0.22966 | 0.004499% | 0.005944% | 44.9948 | 59.439
46 | -0.21843 | -0.21753 | -0.21754 | -0.021725 | -0.021754 | -0.21753 | 0.21753 | 10.0125 | 9.9996 | 0.1 | 1 | -0.21754 | -0.21755 | 0.006106% | 0.005503% | 61.0569 | 55.0253
47 | -0.20803 | -0.20826 | -0.20826 | -0.020799 | -0.020826 | -0.20826 | 0.20826 | 10.0129 | 9.9998 | 0.1 | 1 | -0.20826 | -0.20827 | 0.00228% | 0.004221% | 22.7993 | 42.2074
48 | -0.19812 | -0.19752 | -0.19751 | -0.019726 | -0.019752 | -0.19751 | 0.19751 | 10.0129 | 9.9997 | 0.1 | 1 | -0.19752 | -0.19752 | 0.002512% | 0.005534% | 25.1227 | 55.3388
49 | -0.18869 | -0.18816 | -0.18815 | -0.018791 | -0.018816 | -0.18815 | 0.18815 | 10.013 | 9.9997 | 0.1 | 1 | -0.18816 | -0.18816 | 0.001146% | 0.005426% | 11.4557 | 54.265
50 | -0.1797 | -0.1788 | -0.17881 | -0.017858 | -0.017881 | -0.17881 | 0.17881 | 10.0125 | 9.9998 | 0.1 | 1 | -0.17882 | -0.17882 | 0.006004% | 0.004776% | 60.0371 | 47.7605
51 | -0.17114 | -0.17076 | -0.17077 | -0.017054 | -0.017077 | -0.17077 | 0.17077 | 10.0126 | 9.9998 | 0.1 | 1 | -0.17077 | -0.17078 | 0.005638% | 0.004386% | 56.3783 | 43.8598
52 | -0.16299 | -0.16273 | -0.16273 | -0.016252 | -0.016273 | -0.16273 | 0.16273 | 10.0129 | 9.9999 | 0.1 | 1 | -0.16273 | -0.16273 | 0.002684% | 0.003699% | 26.8368 | 36.994
53 | -0.15523 | -0.15477 | -0.15477 | -0.015457 | -0.015477 | -0.15477 | 0.15477 | 10.0129 | 9.9999 | 0.1 | 1 | -0.15478 | -0.15478 | 0.002949% | 0.003928% | 29.4878 | 39.2837
54 | -0.14784 | -0.14807 | -0.14808 | -0.014788 | -0.014808 | -0.14807 | 0.14807 | 10.0129 | 9.9998 | 0.1 | 1 | -0.14807 | -0.14808 | 0.002836% | 0.004693% | 28.3601 | 46.9348
55 | -0.1408 | -0.14002 | -0.14002 | -0.013983 | -0.014002 | -0.14002 | 0.14002 | 10.0131 | 10 | 0.1 | 1 | -0.14002 | -0.14002 | 0.001095% | 0.002578% | 10.9536 | 25.7827
56 | -0.1341 | -0.13339 | -0.13338 | -0.013322 | -0.013338 | -0.13339 | 0.13339 | 10.013 | 10.0002 | 0.1 | 1 | -0.13339 | -0.13338 | 0.001712% | 0.001589% | 17.1219 | 15.8945
57 | -0.12771 | -0.128 | -0.128 | -0.012783 | -0.0128 | -0.128 | 0.128 | 10.0136 | 10 | 0.1 | 1 | -0.128 | -0.12801 | -0.003963% | 0.002953% | 39.6254 | 29.5303
58 | -0.12163 | -0.1213 | -0.1213 | -0.012114 | -0.01213 | -0.1213 | 0.1213 | 10.0129 | 9.9998 | 0.1 | 1 | -0.1213 | -0.1213 | 0.003541% | 0.005384% | 35.4086 | 53.8353
59 | -0.11584 | -0.11597 | -0.11596 | -0.011581 | -0.011596 | -0.11596 | 0.11596 | 10.0132 | 10 | 0.1 | 1 | -0.11597 | -0.11597 | -3.795e-05% | 0.003889% | 0.37951 | 38.8918
60 | -0.11032 | -0.1106 | -0.1106 | -0.011046 | -0.01106 | -0.1106 | 0.1106 | 10.0132 | 10.0006 | 0.1 | 1 | -0.1106 | -0.1106 | 0.0001662% | -0.001709% | 1.6622 | 17.0881
61 | -0.10507 | -0.1053 | -0.1053 | -0.010516 | -0.01053 | -0.1053 | 0.1053 | 10.0136 | 10.0003 | 0.1 | 1 | -0.1053 | -0.1053 | -0.00322% | 0.001235% | 32.2018 | 12.3454
62 | -0.10006 | -0.099939 | -0.099943 | -0.0099812 | -0.0099942 | -0.099941 | 0.099941 | 10.0127 | 10 | 0.1 | 1 | -0.099944 | -0.099947 | 0.005569% | 0.003942% | 55.6901 | 39.4226
63 | -0.095299 | -0.094632 | -0.094632 | -0.0094491 | -0.0094613 | -0.094632 | 0.094632 | 10.0149 | 10.002 | 0.1 | 0.1 | -0.094616 | -0.094617 | -0.01636% | -0.01544% | 163.6038 | 154.3883
64 | -0.090761 | -0.090655 | -0.090654 | -0.0090519 | -0.0090634 | -0.090655 | 0.090655 | 10.0151 | 10.0022 | 0.1 | 0.1 | -0.090639 | -0.090638 | -0.01764% | -0.01767% | 176.4426 | 176.716
65 | -0.086439 | -0.086582 | -0.086583 | -0.0086451 | -0.0086565 | -0.086583 | 0.086583 | 10.0152 | 10.0021 | 0.1 | 0.1 | -0.086566 | -0.086569 | -0.01849% | -0.0163% | 184.949 | 162.9652
66 | -0.082323 | -0.08263 | -0.082633 | -0.0082506 | -0.0082615 | -0.082631 | 0.082631 | 10.015 | 10.0022 | 0.1 | 0.1 | -0.082616 | -0.082619 | -0.01718% | -0.01718% | 171.7577 | 171.8444
67 | -0.078403 | -0.078578 | -0.078578 | -0.0078459 | -0.0078561 | -0.078578 | 0.078578 | 10.0151 | 10.0022 | 0.1 | 0.1 | -0.078564 | -0.078565 | -0.01791% | -0.01704% | 179.0949 | 170.4035
68 | -0.074669 | -0.074573 | -0.074579 | -0.007446 | -0.0074562 | -0.074576 | 0.074576 | 10.0151 | 10.0022 | 0.1 | 0.1 | -0.07456 | -0.074567 | -0.0176% | -0.01628% | 175.959 | 162.781
69 | -0.071113 | -0.070581 | -0.070576 | -0.0070476 | -0.0070561 | -0.070579 | 0.070579 | 10.0149 | 10.0021 | 0.1 | 0.1 | -0.070571 | -0.070565 | -0.01512% | -0.01519% | 151.1828 | 151.893
70 | -0.067727 | -0.067892 | -0.067897 | -0.0067789 | -0.0067882 | -0.067894 | 0.067894 | 10.0151 | 10.0022 | 0.1 | 0.1 | -0.06788 | -0.067886 | -0.01733% | -0.01569% | 173.2766 | 156.8554
71 | -0.064502 | -0.063901 | -0.063899 | -0.0063807 | -0.0063885 | -0.0639 | 0.0639 | 10.0148 | 10.0021 | 0.1 | 0.1 | -0.063892 | -0.06389 | -0.0136% | -0.01465% | 136.0097 | 146.4815
72 | -0.06143 | -0.061262 | -0.061268 | -0.0061171 | -0.0061253 | -0.061265 | 0.061265 | 10.015 | 10.0023 | 0.1 | 0.1 | -0.061253 | -0.061258 | -0.01596% | -0.01621% | 159.6118 | 162.0758
73 | -0.058505 | -0.058625 | -0.058618 | -0.0058537 | -0.0058604 | -0.058622 | 0.058622 | 10.0151 | 10.0024 | 0.1 | 0.1 | -0.058616 | -0.058608 | -0.01682% | -0.01634% | 168.2209 | 163.4319
74 | -0.055719 | -0.055902 | -0.055893 | -0.0055817 | -0.0055879 | -0.055897 | 0.055897 | 10.0152 | 10.0024 | 0.1 | 0.1 | -0.055892 | -0.055883 | -0.01747% | -0.01655% | 174.7354 | 165.4961
75 | -0.053066 | -0.053212 | -0.053204 | -0.005313 | -0.005319 | -0.053208 | 0.053208 | 10.0156 | 10.0027 | 0.1 | 0.1 | -0.053201 | -0.053194 | -0.02075% | -0.0194% | 207.4994 | 193.9688
76 | -0.050539 | -0.050547 | -0.050547 | -0.0050469 | -0.0050532 | -0.050547 | 0.050547 | 10.0154 | 10.0029 | 0.1 | 0.1 | -0.050538 | -0.050536 | -0.01885% | -0.02123% | 188.5296 | 212.2784
77 | -0.048132 | -0.047908 | -0.047911 | -0.0047833 | -0.0047902 | -0.04791 | 0.04791 | 10.0157 | 10.002 | 0.1 | 0.1 | -0.047898 | -0.047906 | -0.02195% | -0.0109% | 219.5288 | 108.952
78 | -0.04584 | -0.045174 | -0.045174 | -0.0045105 | -0.0045161 | -0.045174 | 0.045174 | 10.0153 | 10.0029 | 0.1 | 0.1 | -0.045166 | -0.045166 | -0.01736% | -0.0197% | 173.6316 | 197.0138
79 | -0.043657 | -0.043821 | -0.043819 | -0.0043754 | -0.0043807 | -0.04382 | 0.04382 | 10.0153 | 10.0027 | 0.1 | 0.1 | -0.043814 | -0.043811 | -0.01757% | -0.01773% | 175.6995 | 177.3209
80 | -0.041579 | -0.041185 | -0.041184 | -0.0041121 | -0.0041166 | -0.041185 | 0.041185 | 10.0156 | 10.0046 | 0.1 | 0.1 | -0.041177 | -0.04117 | -0.01938% | -0.03533% | 193.8107 | 353.2895
81 | -0.039599 | -0.039865 | -0.039858 | -0.0039803 | -0.0039846 | -0.039862 | 0.039862 | 10.0158 | 10.0031 | 0.1 | 0.1 | -0.039857 | -0.03985 | -0.02101% | -0.0199% | 210.1268 | 198.9561
82 | -0.037713 | -0.037226 | -0.037225 | -0.0037168 | -0.0037214 | -0.037226 | 0.037226 | 10.0156 | 10.003 | 0.1 | 0.1 | -0.037219 | -0.037218 | -0.01859% | -0.01897% | 185.9154 | 189.6557
83 | -0.035917 | -0.035798 | -0.035794 | -0.0035743 | -0.0035784 | -0.035796 | 0.035796 | 10.0154 | 10.0028 | 0.1 | 0.1 | -0.035792 | -0.035788 | -0.01652% | -0.01618% | 165.1954 | 161.759
84 | -0.034207 | -0.034478 | -0.034474 | -0.0034424 | -0.0034463 | -0.034476 | 0.034476 | 10.0157 | 10.0032 | 0.1 | 0.1 | -0.034472 | -0.034468 | -0.0194% | -0.01955% | 193.9844 | 195.5077
85 | -0.032578 | -0.031808 | -0.031799 | -0.0031757 | -0.0031788 | -0.031803 | 0.031803 | 10.0159 | 10.0034 | 0.1 | 0.1 | -0.031801 | -0.031792 | -0.02086% | -0.02035% | 208.6078 | 203.4663
86 | -0.031027 | -0.030472 | -0.030473 | -0.0030423 | -0.0030467 | -0.030472 | 0.030472 | 10.0158 | 10.0021 | 0.1 | 0.1 | -0.030466 | -0.030471 | -0.01975% | -0.007088% | 197.5474 | 70.8827
87 | -0.029549 | -0.029148 | -0.029157 | -0.0029102 | -0.0029147 | -0.029152 | 0.029152 | 10.0157 | 10.0035 | 0.1 | 0.1 | -0.029143 | -0.029151 | -0.01811% | -0.02013% | 181.052 | 201.3241
88 | -0.028142 | -0.027805 | -0.027801 | -0.0027761 | -0.0027792 | -0.027803 | 0.027803 | 10.0161 | 10.0032 | 0.1 | 0.1 | -0.027799 | -0.027796 | -0.02129% | -0.01676% | 212.9427 | 167.6213
89 | -0.026802 | -0.026497 | -0.026492 | -0.0026455 | -0.0026483 | -0.026495 | 0.026495 | 10.0159 | 10.0035 | 0.1 | 0.1 | -0.026492 | -0.026487 | -0.01856% | -0.01948% | 185.5974 | 194.7746
90 | -0.025526 | -0.025102 | -0.025098 | -0.0025062 | -0.0025089 | -0.0251 | 0.0251 | 10.016 | 10.0038 | 0.1 | 0.1 | -0.025097 | -0.025093 | -0.01912% | -0.02136% | 191.208 | 213.5606
91 | -0.02431 | -0.023775 | -0.023774 | -0.0023735 | -0.0023764 | -0.023775 | 0.023775 | 10.0168 | 10.0043 | 0.1 | 0.1 | -0.023769 | -0.023768 | -0.02685% | -0.02499% | 268.5336 | 249.8513
92 | -0.023152 | -0.022432 | -0.022429 | -0.0022394 | -0.0022419 | -0.022431 | 0.022431 | 10.017 | 10.0047 | 0.1 | 0.1 | -0.022426 | -0.022423 | -0.02883% | -0.02755% | 288.3269 | 275.5302
93 | -0.02205 | -0.021147 | -0.021151 | -0.0021112 | -0.0021142 | -0.021149 | 0.021149 | 10.017 | 10.0044 | 0.1 | 0.1 | -0.021142 | -0.021146 | -0.02778% | -0.02392% | 277.814 | 239.227
94 | -0.021 | -0.02115 | -0.02115 | -0.0021116 | -0.0021141 | -0.02115 | 0.02115 | 10.016 | 10.0045 | 0.1 | 0.1 | -0.021146 | -0.021145 | -0.01702% | -0.02482% | 170.1778 | 248.2275
95 | -0.02 | -0.019841 | -0.019841 | -0.0019807 | -0.0019833 | -0.019841 | 0.019841 | 10.0169 | 10.0042 | 0.1 | 0.1 | -0.019836 | -0.019837 | -0.02596% | -0.02112% | 259.5761 | 211.179
96 | -0.019 | -0.018543 | -0.01854 | -0.0018514 | -0.0018532 | -0.018541 | 0.018541 | 10.0159 | 10.0043 | 0.1 | 0.1 | -0.01854 | -0.018536 | -0.0142% | -0.02017% | 141.9584 | 201.7288
97 | -0.018 | -0.017216 | -0.017217 | -0.0017188 | -0.001721 | -0.017217 | 0.017217 | 10.0163 | 10.0043 | 0.1 | 0.1 | -0.017213 | -0.017214 | -0.0181% | -0.01911% | 180.9964 | 191.087
98 | -0.017 | -0.017218 | -0.017213 | -0.0017189 | -0.0017205 | -0.017215 | 0.017215 | 10.0165 | 10.0046 | 0.1 | 0.1 | -0.017214 | -0.017209 | -0.02047% | -0.02161% | 204.6845 | 216.1155
99 | -0.016 | -0.015944 | -0.015943 | -0.0015916 | -0.0015933 | -0.015943 | 0.015943 | 10.0176 | 10.0061 | 0.1 | 0.1 | -0.015939 | -0.015937 | -0.02966% | -0.03469% | 296.6228 | 346.8687
100 | -0.015 | -0.014564 | -0.014563 | -0.0014539 | -0.0014555 | -0.014564 | 0.014564 | 10.0174 | 10.0057 | 0.1 | 0.1 | -0.01456 | -0.014559 | -0.02602% | -0.02774% | 260.1882 | 277.407
101 | -0.014 | -0.013239 | -0.013236 | -0.0013216 | -0.0013228 | -0.013238 | 0.013238 | 10.0175 | 10.0059 | 0.1 | 0.1 | -0.013236 | -0.013233 | -0.02469% | -0.02742% | 246.9011 | 274.2473
102 | -0.013 | -0.013242 | -0.013242 | -0.0013218 | -0.0013235 | -0.013242 | 0.013242 | 10.0185 | 10.0056 | 0.1 | 0.1 | -0.013238 | -0.013239 | -0.03532% | -0.02394% | 353.1644 | 239.3831
103 | -0.012 | -0.011897 | -0.011891 | -0.0011876 | -0.0011884 | -0.011894 | 0.011894 | 10.018 | 10.0062 | 0.1 | 0.1 | -0.011894 | -0.011888 | -0.02834% | -0.02624% | 283.3957 | 262.3807
104 | -0.011 | -0.010591 | -0.010593 | -0.0010571 | -0.0010585 | -0.010592 | 0.010592 | 10.0186 | 10.0067 | 0.1 | 0.1 | -0.010588 | -0.01059 | -0.03207% | -0.02794% | 320.7415 | 279.4388
105 | -0.01 | -0.0092741 | -0.0092702 | -0.00092576 | -0.00092638 | -0.0092722 | 0.0092722 | 10.0178 | 10.0069 | 0.1 | 0.1 | -0.0092722 | -0.009268 | -0.02011% | -0.02395% | 201.1106 | 239.4765
106 | -0.009 | -0.0092652 | -0.0092741 | -0.00092486 | -0.00092685 | -0.0092696 | 0.0092696 | 10.0179 | 10.006 | 0.1 | 0.01 | -0.0092632 | -0.0092727 | -0.0209% | -0.01488% | 209.0433 | 148.8018
107 | -0.008 | -0.0079547 | -0.0079549 | -0.00079392 | -0.00079473 | -0.0079548 | 0.0079548 | 10.0195 | 10.0095 | 0.1 | 0.01 | -0.0079521 | -0.0079515 | -0.03179% | -0.04236% | 317.9323 | 423.6399
108 | -0.007 | -0.0066239 | -0.0066286 | -0.00066117 | -0.00066217 | -0.0066262 | 0.0066262 | 10.0185 | 10.0103 | 0.1 | 0.01 | -0.0066229 | -0.0066259 | -0.01517% | -0.04043% | 151.6916 | 404.3098
109 | -0.006 | -0.0053371 | -0.0053362 | -0.00053264 | -0.00053319 | -0.0053366 | 0.0053366 | 10.0201 | 10.0081 | 0.1 | 0.01 | -0.0053359 | -0.0053361 | -0.02147% | -0.001874% | 214.6646 | 18.7399
110 | -0.005 | -0.0053373 | -0.0053348 | -0.00053266 | -0.00053302 | -0.005336 | 0.005336 | 10.02 | 10.0087 | 0.1 | 0.01 | -0.0053361 | -0.0053344 | -0.02127% | -0.007311% | 212.7346 | 73.105
111 | -0.004 | -0.0039569 | -0.0039637 | -0.00039489 | -0.00039592 | -0.0039603 | 0.0039603 | 10.0203 | 10.0116 | 0.1 | 0.01 | -0.0039566 | -0.0039634 | -0.006481% | -0.008325% | 64.8059 | 83.2549
112 | -0.003 | -0.0026476 | -0.0026498 | -0.00026418 | -0.00026459 | -0.0026487 | 0.0026487 | 10.0218 | 10.0149 | 0.1 | 0.01 | -0.0026478 | -0.0026501 | 0.009229% | 0.01019% | 92.2877 | 101.8933
113 | -0.002 | -0.0012964 | -0.0013023 | -0.00012932 | -0.0001299 | -0.0012993 | 0.0012993 | 10.0245 | 10.0251 | 0.1 | 0.01 | -0.0012975 | -0.0013032 | 0.08494% | 0.07065% | 849.4114 | 706.4533
114 | -0.001 | -0.0013033 | -0.0013051 | -0.00012987 | -0.00013009 | -0.0013042 | 0.0013042 | 10.0349 | 10.0318 | 0.1 | 0.01 | -0.001303 | -0.0013051 | -0.02085% | 0.003831% | 208.4695 | 38.3127
115 | 0.001 | 0.0013279 | 0.0013233 | 0.00013293 | 0.00013278 | 0.0013256 | 0.0013256 | 9.9894 | 9.9662 | 0.1 | 0.01 | 0.0013284 | 0.0013236 | 0.03902% | 0.0204% | 390.1545 | 204.0307
116 | 0.002 | 0.0013129 | 0.0013196 | 0.00013123 | 0.0001323 | 0.0013162 | 0.0013162 | 10.0042 | 9.9743 | 0.1 | 0.01 | 0.0013114 | 0.0013188 | -0.1123% | -0.06138% | 1122.7302 | 613.8177
117 | 0.003 | 0.0026578 | 0.0026547 | 0.00026567 | 0.00026594 | 0.0026563 | 0.0026563 | 10.0041 | 9.9824 | 0.1 | 0.01 | 0.0026576 | 0.0026552 | -0.01002% | 0.01846% | 100.1911 | 184.5776
118 | 0.004 | 0.0039634 | 0.0039584 | 0.00039607 | 0.00039622 | 0.0039609 | 0.0039609 | 10.0069 | 9.9904 | 0.1 | 0.01 | 0.0039632 | 0.003958 | -0.003812% | -0.01036% | 38.1213 | 103.5769
119 | 0.005 | 0.0053377 | 0.0053378 | 0.00053337 | 0.00053423 | 0.0053377 | 0.0053377 | 10.0075 | 9.9916 | 0.1 | 0.01 | 0.005338 | 0.0053381 | 0.006254% | 0.005433% | 62.5382 | 54.3294
120 | 0.006 | 0.0053352 | 0.0053348 | 0.00053298 | 0.00053399 | 0.005335 | 0.005335 | 10.0101 | 9.9906 | 0.1 | 0.01 | 0.0053341 | 0.0053357 | -0.02045% | 0.01612% | 204.5389 | 161.2045
121 | 0.007 | 0.0066228 | 0.0066219 | 0.00066151 | 0.00066253 | 0.0066223 | 0.0066223 | 10.0116 | 9.9948 | 0.1 | 0.01 | 0.0066211 | 0.0066211 | -0.02537% | -0.01163% | 253.7258 | 116.2814
122 | 0.008 | 0.0079528 | 0.0079582 | 0.00079443 | 0.0007962 | 0.0079555 | 0.0079555 | 10.0107 | 9.9952 | 0.1 | 0.01 | 0.007952 | 0.0079578 | -0.009461% | -0.004398% | 94.6097 | 43.9801
123 | 0.009 | 0.0092633 | 0.0092699 | 0.00092532 | 0.00092745 | 0.0092666 | 0.0092666 | 10.0108 | 9.995 | 0.1 | 0.01 | 0.0092626 | 0.0092703 | -0.00681% | 0.004747% | 68.1013 | 47.4657
124 | 0.01 | 0.0092689 | 0.0092769 | 0.00092583 | 0.0009278 | 0.0092729 | 0.0092729 | 10.0114 | 9.9988 | 0.1 | 0.1 | 0.0092677 | 0.0092738 | -0.01234% | -0.03342% | 123.4464 | 334.1634
125 | 0.011 | 0.010586 | 0.010577 | 0.0010573 | 0.0010579 | 0.010581 | 0.010581 | 10.0128 | 9.9974 | 0.1 | 0.1 | 0.010584 | 0.010575 | -0.02244% | -0.01418% | 224.4233 | 141.8239
126 | 0.012 | 0.011876 | 0.011878 | 0.0011861 | 0.0011882 | 0.011877 | 0.011877 | 10.0127 | 9.9971 | 0.1 | 0.1 | 0.011874 | 0.011877 | -0.01845% | -0.006988% | 184.4893 | 69.8751
127 | 0.013 | 0.013221 | 0.013225 | 0.0013205 | 0.0013228 | 0.013223 | 0.013223 | 10.0123 | 9.9976 | 0.1 | 0.1 | 0.013219 | 0.013224 | -0.01221% | -0.007788% | 122.0605 | 77.8832
128 | 0.014 | 0.013224 | 0.013225 | 0.0013208 | 0.0013228 | 0.013225 | 0.013225 | 10.0123 | 9.9981 | 0.1 | 0.1 | 0.013222 | 0.013224 | -0.01263% | -0.0127% | 126.2854 | 127.0275
129 | 0.015 | 0.014554 | 0.014555 | 0.0014536 | 0.0014558 | 0.014555 | 0.014555 | 10.0125 | 9.998 | 0.1 | 0.1 | 0.014552 | 0.014554 | -0.01273% | -0.009138% | 127.3216 | 91.3761
130 | 0.016 | 0.015933 | 0.015933 | 0.0015912 | 0.0015935 | 0.015933 | 0.015933 | 10.0132 | 9.9991 | 0.1 | 0.1 | 0.01593 | 0.015931 | -0.01854% | -0.01713% | 185.398 | 171.3389
131 | 0.017 | 0.017208 | 0.017211 | 0.0017186 | 0.0017213 | 0.01721 | 0.01721 | 10.0128 | 9.9986 | 0.1 | 0.1 | 0.017206 | 0.017209 | -0.01359% | -0.01063% | 135.8947 | 106.3265
132 | 0.018 | 0.017206 | 0.017214 | 0.0017183 | 0.0017216 | 0.01721 | 0.01721 | 10.0134 | 9.9988 | 0.1 | 0.1 | 0.017203 | 0.017212 | -0.01861% | -0.01255% | 186.0871 | 125.4759
133 | 0.019 | 0.018531 | 0.018527 | 0.0018507 | 0.0018529 | 0.018529 | 0.018529 | 10.0134 | 9.9989 | 0.1 | 0.1 | 0.018528 | 0.018524 | -0.01781% | -0.01193% | 178.1452 | 119.2885
134 | 0.02 | 0.019831 | 0.019829 | 0.0019804 | 0.001983 | 0.01983 | 0.01983 | 10.0135 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 0.019827 | 0.019825 | -0.01858% | -0.01982% | 185.8117 | 198.1913
135 | 0.021 | 0.021139 | 0.021141 | 0.0021109 | 0.002114 | 0.02114 | 0.02114 | 10.0142 | 10.0003 | 0.1 | 0.1 | 0.021134 | 0.021136 | -0.02369% | -0.02327% | 236.8949 | 232.7273
136 | 0.02205 | 0.021147 | 0.021149 | 0.0021119 | 0.0021149 | 0.021148 | 0.021148 | 10.0135 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 0.021144 | 0.021145 | -0.01729% | -0.01948% | 172.8547 | 194.8053
137 | 0.023152 | 0.022431 | 0.022429 | 0.0022401 | 0.002243 | 0.02243 | 0.02243 | 10.0135 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 0.022428 | 0.022425 | -0.01671% | -0.01712% | 167.1063 | 171.2059
138 | 0.02431 | 0.023772 | 0.023772 | 0.002374 | 0.0023773 | 0.023772 | 0.023772 | 10.0135 | 9.9995 | 0.1 | 0.1 | 0.023768 | 0.023769 | -0.01619% | -0.01233% | 161.8581 | 123.2546
139 | 0.025526 | 0.025096 | 0.0251 | 0.0025064 | 0.00251 | 0.025098 | 0.025098 | 10.0131 | 9.9997 | 0.1 | 0.1 | 0.025093 | 0.025096 | -0.01143% | -0.01367% | 114.2577 | 136.6554
140 | 0.026802 | 0.02649 | 0.0265 | 0.0026453 | 0.0026499 | 0.026495 | 0.026495 | 10.0141 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 0.026484 | 0.026495 | -0.02058% | -0.01804% | 205.7947 | 180.3775
141 | 0.028142 | 0.027785 | 0.027791 | 0.0027747 | 0.0027795 | 0.027788 | 0.027788 | 10.0138 | 9.9985 | 0.1 | 0.1 | 0.027781 | 0.027791 | -0.01673% | -0.0004318% | 167.3109 | 4.3179
142 | 0.029549 | 0.029139 | 0.029139 | 0.00291 | 0.002914 | 0.029139 | 0.029139 | 10.0133 | 9.9997 | 0.1 | 0.1 | 0.029135 | 0.029136 | -0.01211% | -0.01167% | 121.1494 | 116.6821
143 | 0.031027 | 0.030448 | 0.030452 | 0.0030406 | 0.0030452 | 0.03045 | 0.03045 | 10.0138 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 0.030443 | 0.030447 | -0.01613% | -0.01606% | 161.3172 | 160.5791
144 | 0.032578 | 0.031796 | 0.031793 | 0.0031753 | 0.0031792 | 0.031794 | 0.031794 | 10.0135 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 0.031792 | 0.031788 | -0.0135% | -0.01535% | 134.9619 | 153.4945
145 | 0.034207 | 0.034456 | 0.034455 | 0.0034409 | 0.0034455 | 0.034456 | 0.034456 | 10.0137 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 0.034451 | 0.034451 | -0.01433% | -0.0139% | 143.3384 | 139.0203
146 | 0.035917 | 0.035791 | 0.035797 | 0.0035742 | 0.0035795 | 0.035794 | 0.035794 | 10.0137 | 10.0005 | 0.1 | 0.1 | 0.035786 | 0.035791 | -0.01443% | -0.01643% | 144.3049 | 164.2597
147 | 0.037713 | 0.037219 | 0.037219 | 0.0037168 | 0.0037218 | 0.037219 | 0.037219 | 10.0138 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 0.037213 | 0.037214 | -0.01543% | -0.01308% | 154.2751 | 130.8487
148 | 0.039599 | 0.039848 | 0.039847 | 0.0039793 | 0.0039845 | 0.039847 | 0.039847 | 10.0139 | 10.0005 | 0.1 | 0.1 | 0.039842 | 0.039841 | -0.01573% | -0.01581% | 157.3384 | 158.1051
149 | 0.041579 | 0.041169 | 0.041176 | 0.0041112 | 0.0041174 | 0.041172 | 0.041172 | 10.0138 | 10.0003 | 0.1 | 0.1 | 0.041163 | 0.04117 | -0.01478% | -0.0137% | 147.784 | 136.9742
150 | 0.043657 | 0.043807 | 0.043811 | 0.0043745 | 0.0043807 | 0.043809 | 0.043809 | 10.0141 | 10.001 | 0.1 | 0.1 | 0.043799 | 0.043802 | -0.01722% | -0.01999% | 172.157 | 199.9486
151 | 0.04584 | 0.04516 | 0.045168 | 0.0045096 | 0.0045164 | 0.045164 | 0.045164 | 10.0143 | 10.0008 | 0.1 | 0.1 | 0.045152 | 0.04516 | -0.01826% | -0.01782% | 182.5863 | 178.2229
152 | 0.048132 | 0.047901 | 0.047899 | 0.0047832 | 0.0047896 | 0.0479 | 0.0479 | 10.0144 | 10.0007 | 0.1 | 0.1 | 0.047892 | 0.047892 | -0.01908% | -0.01543% | 190.7717 | 154.2814
153 | 0.050539 | 0.050548 | 0.050549 | 0.0050476 | 0.0050544 | 0.050549 | 0.050549 | 10.0144 | 10.001 | 0.1 | 0.1 | 0.050539 | 0.050539 | -0.01919% | -0.01844% | 191.9296 | 184.3766
154 | 0.053066 | 0.05321 | 0.05321 | 0.0053133 | 0.0053202 | 0.05321 | 0.05321 | 10.0145 | 10.0015 | 0.1 | 0.1 | 0.053199 | 0.053198 | -0.01994% | -0.02266% | 199.3551 | 226.6484
155 | 0.055719 | 0.055879 | 0.055878 | 0.0055799 | 0.0055874 | 0.055879 | 0.055879 | 10.0143 | 10.0008 | 0.1 | 0.1 | 0.055869 | 0.055869 | -0.0179% | -0.01578% | 178.9789 | 157.8433
156 | 0.058505 | 0.058609 | 0.058609 | 0.0058526 | 0.0058606 | 0.058609 | 0.058609 | 10.0143 | 10.0006 | 0.1 | 0.1 | 0.058599 | 0.058601 | -0.01752% | -0.01363% | 175.1721 | 136.326
157 | 0.06143 | 0.061256 | 0.061255 | 0.006117 | 0.0061249 | 0.061256 | 0.061256 | 10.0141 | 10.001 | 0.1 | 0.1 | 0.061247 | 0.061244 | -0.01565% | -0.01709% | 156.5432 | 170.9255
158 | 0.064502 | 0.063891 | 0.063894 | 0.0063799 | 0.0063886 | 0.063893 | 0.063893 | 10.0144 | 10.0012 | 0.1 | 0.1 | 0.06388 | 0.063882 | -0.01822% | -0.0185% | 182.1941 | 184.9938
159 | 0.067727 | 0.067886 | 0.067889 | 0.0067787 | 0.0067883 | 0.067887 | 0.067887 | 10.0145 | 10.0009 | 0.1 | 0.1 | 0.067873 | 0.067879 | -0.01898% | -0.01476% | 189.8309 | 147.5934
160 | 0.071113 | 0.070582 | 0.070575 | 0.007048 | 0.0070568 | 0.070578 | 0.070578 | 10.0145 | 10.0009 | 0.1 | 0.1 | 0.070569 | 0.070564 | -0.0182% | -0.01533% | 181.9972 | 153.3131
161 | 0.074669 | 0.074569 | 0.074561 | 0.007446 | 0.0074553 | 0.074565 | 0.074565 | 10.0146 | 10.0012 | 0.1 | 0.1 | 0.074555 | 0.074548 | -0.0195% | -0.01723% | 195.0067 | 172.3418
162 | 0.078403 | 0.078569 | 0.078566 | 0.0078457 | 0.0078559 | 0.078568 | 0.078568 | 10.0143 | 10.001 | 0.1 | 0.1 | 0.078556 | 0.078554 | -0.01603% | -0.01524% | 160.322 | 152.3551
163 | 0.082323 | 0.082624 | 0.082624 | 0.0082504 | 0.0082615 | 0.082624 | 0.082624 | 10.0145 | 10.0011 | 0.1 | 0.1 | 0.082609 | 0.082611 | -0.01827% | -0.01577% | 182.6861 | 157.7019
164 | 0.086439 | 0.08658 | 0.086581 | 0.0086455 | 0.0086571 | 0.086581 | 0.086581 | 10.0145 | 10.0011 | 0.1 | 0.1 | 0.086565 | 0.086567 | -0.01777% | -0.01608% | 177.7319 | 160.775
165 | 0.090761 | 0.090656 | 0.09065 | 0.0090525 | 0.0090641 | 0.090653 | 0.090653 | 10.0144 | 10.001 | 0.1 | 0.1 | 0.09064 | 0.090637 | -0.01714% | -0.0144% | 171.3839 | 143.96
166 | 0.095299 | 0.09462 | 0.094622 | 0.0094485 | 0.0094612 | 0.094621 | 0.094621 | 10.0143 | 10.0011 | 0.1 | 0.1 | 0.094605 | 0.094608 | -0.016% | -0.01511% | 160.0025 | 151.1276
167 | 0.10006 | 0.099941 | 0.099945 | 0.0099817 | 0.0099952 | 0.099943 | 0.099943 | 10.0125 | 9.9994 | 0.1 | 1 | 0.099944 | 0.099947 | 0.002573% | 0.002221% | 25.7322 | 22.2122
168 | 0.10507 | 0.10528 | 0.10528 | 0.010515 | 0.010529 | 0.10528 | 0.10528 | 10.0123 | 9.999 | 0.1 | 1 | 0.10528 | 0.10529 | 0.00419% | 0.006269% | 41.8953 | 62.6909
169 | 0.11032 | 0.11059 | 0.11059 | 0.011045 | 0.01106 | 0.11059 | 0.11059 | 10.0128 | 9.9992 | 0.1 | 1 | 0.11059 | 0.11059 | -0.0002745% | 0.003753% | 2.7449 | 37.526
170 | 0.11584 | 0.11595 | 0.11595 | 0.01158 | 0.011596 | 0.11595 | 0.11595 | 10.0126 | 9.9995 | 0.1 | 1 | 0.11595 | 0.11595 | 0.001505% | 0.0009573% | 15.0546 | 9.573
171 | 0.12163 | 0.12129 | 0.12129 | 0.012113 | 0.01213 | 0.12129 | 0.12129 | 10.0126 | 9.9997 | 0.1 | 1 | 0.12129 | 0.12129 | 0.001421% | -0.0008574% | 14.2105 | 8.5743
172 | 0.12771 | 0.12799 | 0.12799 | 0.012783 | 0.0128 | 0.12799 | 0.12799 | 10.0128 | 9.9996 | 0.1 | 1 | 0.12799 | 0.128 | 0.0001219% | 0.000586% | 1.2189 | 5.8596
173 | 0.1341 | 0.13338 | 0.13337 | 0.013321 | 0.013338 | 0.13338 | 0.13338 | 10.0129 | 9.9993 | 0.1 | 1 | 0.13338 | 0.13338 | -0.001006% | 0.003981% | 10.0612 | 39.8128
174 | 0.1408 | 0.13999 | 0.14 | 0.013981 | 0.014 | 0.14 | 0.14 | 10.0129 | 9.9996 | 0.1 | 1 | 0.13999 | 0.14 | -0.0005866% | 0.001379% | 5.8656 | 13.7861
175 | 0.14784 | 0.14806 | 0.14805 | 0.014787 | 0.014806 | 0.14805 | 0.14805 | 10.0129 | 9.9993 | 0.1 | 1 | 0.14806 | 0.14806 | -0.0002641% | 0.004046% | 2.6405 | 40.4592
176 | 0.15523 | 0.15476 | 0.15475 | 0.015456 | 0.015476 | 0.15475 | 0.15475 | 10.0128 | 9.9996 | 0.1 | 1 | 0.15476 | 0.15475 | -1.648e-05% | 0.0009176% | 0.16484 | 9.1761
177 | 0.16299 | 0.1627 | 0.16271 | 0.016249 | 0.016272 | 0.16271 | 0.16271 | 10.013 | 9.9997 | 0.1 | 1 | 0.1627 | 0.16271 | -0.001388% | 0.0006822% | 13.8775 | 6.8218
178 | 0.17114 | 0.17075 | 0.17076 | 0.017053 | 0.017076 | 0.17075 | 0.17075 | 10.013 | 9.9999 | 0.1 | 1 | 0.17075 | 0.17075 | -0.001364% | -0.00113% | 13.6445 | 11.3026
179 | 0.1797 | 0.17878 | 0.17879 | 0.017855 | 0.01788 | 0.17878 | 0.17878 | 10.0131 | 9.9994 | 0.1 | 1 | 0.17877 | 0.17879 | -0.002797% | 0.003389% | 27.9728 | 33.8948
180 | 0.18869 | 0.18813 | 0.18814 | 0.018789 | 0.018815 | 0.18814 | 0.18814 | 10.0128 | 9.9996 | 0.1 | 1 | 0.18813 | 0.18814 | 0.0005843% | 0.001329% | 5.8434 | 13.2878
181 | 0.19812 | 0.19751 | 0.1975 | 0.019725 | 0.019751 | 0.1975 | 0.1975 | 10.013 | 9.9997 | 0.1 | 1 | 0.1975 | 0.1975 | -0.001116% | 0.0005772% | 11.1636 | 5.7722
182 | 0.20803 | 0.20823 | 0.20824 | 0.020797 | 0.020824 | 0.20824 | 0.20824 | 10.0129 | 9.9998 | 0.1 | 1 | 0.20823 | 0.20824 | -0.0003865% | -0.0004226% | 3.8651 | 4.226
183 | 0.21843 | 0.21751 | 0.21752 | 0.021723 | 0.021753 | 0.21751 | 0.21751 | 10.0128 | 9.9995 | 0.1 | 1 | 0.21751 | 0.21752 | 0.001257% | 0.00314% | 12.5745 | 31.4001
184 | 0.22935 | 0.22964 | 0.22964 | 0.022934 | 0.022965 | 0.22964 | 0.22964 | 10.013 | 9.9996 | 0.1 | 1 | 0.22964 | 0.22964 | -0.00155% | 0.001981% | 15.4962 | 19.8136
185 | 0.24082 | 0.24029 | 0.24029 | 0.023998 | 0.02403 | 0.24029 | 0.24029 | 10.0129 | 9.9998 | 0.1 | 1 | 0.24029 | 0.24029 | 0.0002146% | -0.000154% | 2.1461 | 1.5398
186 | 0.25286 | 0.2523 | 0.2523 | 0.025198 | 0.025231 | 0.2523 | 0.2523 | 10.0128 | 9.9997 | 0.1 | 1 | 0.2523 | 0.2523 | 0.001262% | 0.00128% | 12.6167 | 12.8022
187 | 0.2655 | 0.26565 | 0.26565 | 0.02653 | 0.026565 | 0.26565 | 0.26565 | 10.0132 | 9.9999 | 0.1 | 1 | 0.26564 | 0.26565 | -0.002726% | -0.0008921% | 27.2585 | 8.9214
188 | 0.27877 | 0.27896 | 0.27896 | 0.02786 | 0.027896 | 0.27896 | 0.27896 | 10.0129 | 9.9997 | 0.1 | 1 | 0.27896 | 0.27896 | -0.000432% | 0.0018% | 4.3198 | 17.9957
189 | 0.29271 | 0.29232 | 0.29233 | 0.029195 | 0.029234 | 0.29233 | 0.29233 | 10.0127 | 9.9997 | 0.1 | 1 | 0.29233 | 0.29233 | 0.002111% | 0.001563% | 21.1069 | 15.6331
190 | 0.30735 | 0.30708 | 0.30706 | 0.030669 | 0.030708 | 0.30707 | 0.30707 | 10.0128 | 9.9994 | 0.1 | 1 | 0.30708 | 0.30708 | 0.0008479% | 0.004142% | 8.479 | 41.4245
191 | 0.32272 | 0.32308 | 0.32307 | 0.032266 | 0.032309 | 0.32307 | 0.32307 | 10.0128 | 9.9996 | 0.1 | 1 | 0.32308 | 0.32308 | 0.001598% | 0.003166% | 15.9838 | 31.6647
192 | 0.33885 | 0.33915 | 0.33914 | 0.033871 | 0.033916 | 0.33915 | 0.33915 | 10.0129 | 9.9995 | 0.1 | 1 | 0.33915 | 0.33916 | 0.0003051% | 0.003503% | 3.0512 | 35.0293
193 | 0.35579 | 0.35516 | 0.35516 | 0.035471 | 0.035517 | 0.35516 | 0.35516 | 10.0127 | 9.9996 | 0.1 | 1 | 0.35516 | 0.35517 | 0.001874% | 0.002616% | 18.7442 | 26.1572
194 | 0.37358 | 0.37384 | 0.37385 | 0.037336 | 0.037386 | 0.37384 | 0.37384 | 10.0128 | 9.9996 | 0.1 | 1 | 0.37384 | 0.37386 | 0.001722% | 0.002972% | 17.2249 | 29.7181
195 | 0.39226 | 0.39261 | 0.3926 | 0.03921 | 0.039262 | 0.3926 | 0.3926 | 10.0129 | 9.9995 | 0.1 | 1 | 0.39261 | 0.39262 | 5.058e-05% | 0.003581% | 0.50577 | 35.8123
196 | 0.41188 | 0.41132 | 0.41132 | 0.041079 | 0.041134 | 0.41132 | 0.41132 | 10.0127 | 9.9995 | 0.1 | 1 | 0.41133 | 0.41133 | 0.002288% | 0.004221% | 22.8831 | 42.206
197 | 0.43247 | 0.43271 | 0.4327 | 0.043215 | 0.043272 | 0.4327 | 0.4327 | 10.0128 | 9.9994 | 0.1 | 1 | 0.43271 | 0.43272 | 0.001243% | 0.004849% | 12.4296 | 48.4867
198 | 0.45409 | 0.45406 | 0.45406 | 0.045349 | 0.045409 | 0.45406 | 0.45406 | 10.0126 | 9.9995 | 0.1 | 1 | 0.45407 | 0.45408 | 0.003104% | 0.00433% | 31.0388 | 43.2981
199 | 0.4768 | 0.47676 | 0.47676 | 0.047616 | 0.047679 | 0.47676 | 0.47676 | 10.0127 | 9.9993 | 0.1 | 1 | 0.47678 | 0.47679 | 0.002661% | 0.006131% | 26.6104 | 61.3096
200 | 0.50064 | 0.5008 | 0.5008 | 0.050018 | 0.050084 | 0.5008 | 0.5008 | 10.0125 | 9.9992 | 0.1 | 1 | 0.50083 | 0.50084 | 0.004955% | 0.007376% | 49.5477 | 73.7621
201 | 0.52567 | 0.52484 | 0.52483 | 0.052418 | 0.052487 | 0.52483 | 0.52483 | 10.0124 | 9.9992 | 0.1 | 1 | 0.52486 | 0.52487 | 0.005028% | 0.007141% | 50.2791 | 71.4133
202 | 0.55195 | 0.55161 | 0.55161 | 0.055093 | 0.055165 | 0.55161 | 0.55161 | 10.0123 | 9.9992 | 0.1 | 1 | 0.55164 | 0.55165 | 0.006114% | 0.007402% | 61.1368 | 74.0197
203 | 0.57955 | 0.57965 | 0.57966 | 0.057894 | 0.057971 | 0.57966 | 0.57966 | 10.0123 | 9.9991 | 0.1 | 1 | 0.57969 | 0.57971 | 0.006639% | 0.00876% | 66.3939 | 87.6035
204 | 0.60853 | 0.60772 | 0.60772 | 0.060698 | 0.060778 | 0.60772 | 0.60772 | 10.0123 | 9.999 | 0.1 | 1 | 0.60776 | 0.60778 | 0.006685% | 0.009504% | 66.8541 | 95.0435
205 | 0.63895 | 0.63845 | 0.63845 | 0.063768 | 0.063853 | 0.63845 | 0.63845 | 10.0121 | 9.9988 | 0.1 | 1 | 0.63851 | 0.63852 | 0.008846% | 0.01113% | 88.4556 | 111.2538
206 | 0.6709 | 0.6705 | 0.6705 | 0.066969 | 0.067059 | 0.6705 | 0.6705 | 10.0121 | 9.9987 | 0.1 | 1 | 0.67056 | 0.67059 | 0.008707% | 0.01214% | 87.0736 | 121.431
207 | 0.70445 | 0.70389 | 0.70389 | 0.070306 | 0.070399 | 0.70389 | 0.70389 | 10.0119 | 9.9986 | 0.1 | 1 | 0.70397 | 0.70399 | 0.011% | 0.01322% | 109.9572 | 132.2218
208 | 0.73967 | 0.74 | 0.74 | 0.073912 | 0.07401 | 0.74 | 0.74 | 10.0119 | 9.9986 | 0.1 | 1 | 0.74008 | 0.7401 | 0.01113% | 0.01328% | 111.3342 | 132.7837
209 | 0.77665 | 0.77605 | 0.77605 | 0.077515 | 0.077618 | 0.77605 | 0.77605 | 10.0116 | 9.9983 | 0.1 | 1 | 0.77616 | 0.77617 | 0.01361% | 0.01598% | 136.1072 | 159.8222
210 | 0.81549 | 0.81478 | 0.81478 | 0.081384 | 0.081493 | 0.81478 | 0.81478 | 10.0115 | 9.9982 | 0.1 | 1 | 0.8149 | 0.81492 | 0.015% | 0.01725% | 150.0123 | 172.5122
211 | 0.85626 | 0.85619 | 0.85619 | 0.085521 | 0.085636 | 0.85619 | 0.85619 | 10.0114 | 9.998 | 0.1 | 1 | 0.85632 | 0.85635 | 0.01588% | 0.01978% | 158.8304 | 197.8193
212 | 0.89907 | 0.89895 | 0.89895 | 0.089795 | 0.089915 | 0.89895 | 0.89895 | 10.0111 | 9.9978 | 0.1 | 1 | 0.89912 | 0.89915 | 0.019% | 0.02167% | 189.955 | 216.7297
213 | 0.94403 | 0.94306 | 0.94306 | 0.094204 | 0.09433 | 0.94306 | 0.94306 | 10.0108 | 9.9974 | 0.1 | 1 | 0.94326 | 0.9433 | 0.02147% | 0.02535% | 214.7375 | 253.5156
214 | 0.99123 | 0.99118 | 0.99118 | 0.099013 | 0.099145 | 0.99118 | 0.99118 | 10.0106 | 9.9973 | 0.1 | 1 | 0.99142 | 0.99145 | 0.02386% | 0.02693% | 238.5966 | 269.2946
215 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 0.10395 | 0.10409 | 1.0408 | 1.0408 | 10.0122 | 9.9989 | 0.1 | 3 | 1.0409 | 1.0409 | 0.007877% | 0.01108% | 78.7696 | 110.7531
216 | 1.0928 | 1.0929 | 1.0929 | 0.10916 | 0.10931 | 1.0929 | 1.0929 | 10.0119 | 9.9985 | 0.1 | 3 | 1.093 | 1.0931 | 0.01054% | 0.01431% | 105.4426 | 143.0773
217 | 1.1475 | 1.1477 | 1.1477 | 0.11463 | 0.11479 | 1.1477 | 1.1477 | 10.0117 | 9.9981 | 0.1 | 3 | 1.1478 | 1.1479 | 0.01317% | 0.01845% | 131.7042 | 184.4724
218 | 1.2048 | 1.2052 | 1.2052 | 0.12038 | 0.12054 | 1.2052 | 1.2052 | 10.0111 | 9.9977 | 1 | 3 | 1.2054 | 1.2054 | 0.01888% | 0.02258% | 188.8143 | 225.7941
219 | 1.2651 | 1.2653 | 1.2653 | 0.12639 | 0.12656 | 1.2653 | 1.2653 | 10.0108 | 9.9973 | 1 | 3 | 1.2656 | 1.2656 | 0.02212% | 0.02629% | 221.1692 | 262.9266
220 | 1.3283 | 1.3281 | 1.3281 | 0.13267 | 0.13285 | 1.3281 | 1.3281 | 10.0103 | 9.9968 | 1 | 3 | 1.3284 | 1.3285 | 0.02704% | 0.03163% | 270.4104 | 316.3414
221 | 1.3948 | 1.3949 | 1.3949 | 0.13935 | 0.13954 | 1.3949 | 1.3949 | 10.0097 | 9.9962 | 1 | 3 | 1.3954 | 1.3954 | 0.03248% | 0.03781% | 324.774 | 378.095
222 | 1.4645 | 1.4643 | 1.4643 | 0.1463 | 0.1465 | 1.4643 | 1.4643 | 10.0091 | 9.9956 | 1 | 3 | 1.4649 | 1.465 | 0.0388% | 0.04423% | 387.9518 | 442.3204
223 | 1.5377 | 1.5378 | 1.5378 | 0.15365 | 0.15386 | 1.5378 | 1.5378 | 10.0085 | 9.995 | 1 | 3 | 1.5385 | 1.5386 | 0.04515% | 0.05001% | 451.533 | 500.0739
224 | 1.6146 | 1.6139 | 1.6139 | 0.16127 | 0.16149 | 1.6139 | 1.6139 | 10.0077 | 9.9942 | 1 | 3 | 1.6148 | 1.6149 | 0.05231% | 0.05823% | 523.076 | 582.3177
225 | 1.6953 | 1.6954 | 1.6954 | 0.16942 | 0.16965 | 1.6954 | 1.6954 | 10.007 | 9.9933 | 1 | 3 | 1.6964 | 1.6965 | 0.05988% | 0.0666% | 598.8066 | 665.9657
226 | 1.7801 | 1.7796 | 1.7796 | 0.17785 | 0.17809 | 1.7796 | 1.7796 | 10.006 | 9.9924 | 1 | 3 | 1.7808 | 1.7809 | 0.06934% | 0.07599% | 693.3754 | 759.9268
227 | 1.8691 | 1.869 | 1.869 | 0.18681 | 0.18706 | 1.869 | 1.869 | 10.0052 | 9.9914 | 1 | 3 | 1.8705 | 1.8706 | 0.07827% | 0.08579% | 782.738 | 857.9229
228 | 1.9626 | 1.9626 | 1.9626 | 0.19618 | 0.19645 | 1.9626 | 1.9626 | 10.004 | 9.9901 | 1 | 3 | 1.9643 | 1.9645 | 0.09021% | 0.0987% | 902.1422 | 987.0401
229 | 2 | 1.9998 | 1.9998 | 0.19992 | 0.2002 | 1.9998 | 1.9998 | 10.0032 | 9.9895 | 1 | 3 | 2.0018 | 2.0019 | 0.09747% | 0.1052% | 974.7447 | 1051.7318
overall |  | 1.3761e-05 | 1.4134e-05 | -7.5296e-07 | -5.9235e-07
<= 10mA |  | 2.3185e-06 | 1.793e-06 | 5.035e-07 | 6.3e-07

## old_test_NPLC10
nr | set | actual | ch1 | ch11 | abs_actual | m_ch1 | m_ch11 | ch1_range | ch11_range | curr_range | m_ch1 | m_ch11
0 | -2 | -2.0003 | -0.1999 | -0.20018 | 2.0003 | 10.0067 | 9.9927 | 1 | 1 | 3 | 10.0133 | 10.0003 | Too much noise in the lower currents, sync of measurements is needed
1 | -1.9429 | -1.9427 | -0.19417 | -0.19444 | 1.9427 | 10.005 | 9.9913 | 1 | 1 | 3
2 | -1.8504 | -1.8504 | -0.18494 | -0.1852 | 1.8504 | 10.0049 | 9.9914 | 1 | 1 | 3
3 | -1.7622 | -1.7622 | -0.17612 | -0.17636 | 1.7622 | 10.0055 | 9.9919 | 1 | 1 | 3
4 | -1.6783 | -1.678 | -0.1677 | -0.16792 | 1.678 | 10.006 | 9.9926 | 1 | 1 | 3
5 | -1.5984 | -1.5979 | -0.15969 | -0.1599 | 1.5979 | 10.0067 | 9.9932 | 1 | 1 | 3
6 | -1.5223 | -1.5217 | -0.15206 | -0.15226 | 1.5217 | 10.0073 | 9.9939 | 1 | 1 | 3
7 | -1.4498 | -1.4496 | -0.14484 | -0.14504 | 1.4496 | 10.0078 | 9.9944 | 1 | 1 | 3
8 | -1.3808 | -1.3801 | -0.13789 | -0.13808 | 1.3801 | 10.0084 | 9.995 | 1 | 1 | 3
9 | -1.315 | -1.3146 | -0.13135 | -0.13152 | 1.3146 | 10.0089 | 9.9956 | 1 | 1 | 3
10 | -1.2524 | -1.2519 | -0.12507 | -0.12524 | 1.2519 | 10.0094 | 9.996 | 1 | 1 | 3
11 | -1.1928 | -1.1931 | -0.11919 | -0.11935 | 1.1931 | 10.0098 | 9.9965 | 1 | 1 | 3
12 | -1.136 | -1.1356 | -0.11345 | -0.1136 | 1.1356 | 10.0102 | 9.997 | 1 | 1 | 3
13 | -1.0819 | -1.0822 | -0.10811 | -0.10825 | 1.0822 | 10.0106 | 9.9973 | 0.1 | 0.1 | 3
14 | -1.0303 | -1.0301 | -0.10289 | -0.10303 | 1.0301 | 10.011 | 9.9977 | 0.1 | 0.1 | 3
15 | -0.98128 | -0.98067 | -0.097956 | -0.098086 | 0.98067 | 10.0113 | 9.9981 | 0.1 | 0.1 | 3
16 | -0.93455 | -0.93388 | -0.09328 | -0.093403 | 0.93388 | 10.0116 | 9.9984 | 0.1 | 0.1 | 3
17 | -0.89005 | -0.88977 | -0.088871 | -0.08899 | 0.88977 | 10.0119 | 9.9986 | 0.1 | 0.1 | 3
18 | -0.84767 | -0.84701 | -0.084598 | -0.08471 | 0.84701 | 10.0121 | 9.9989 | 0.1 | 0.1 | 3
19 | -0.8073 | -0.807 | -0.0806 | -0.080707 | 0.807 | 10.0124 | 9.9991 | 0.1 | 0.1 | 3
20 | -0.76886 | -0.76821 | -0.076725 | -0.076827 | 0.76821 | 10.0125 | 9.9993 | 0.1 | 0.1 | 3
21 | -0.73225 | -0.73218 | -0.073125 | -0.073221 | 0.73218 | 10.0128 | 9.9996 | 0.1 | 0.1 | 3
22 | -0.69738 | -0.69739 | -0.069648 | -0.06974 | 0.69739 | 10.0131 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 3
23 | -0.66417 | -0.66396 | -0.066309 | -0.066396 | 0.66396 | 10.0132 | 10 | 0.1 | 0.1 | 3
24 | -0.63254 | -0.63187 | -0.063103 | -0.063187 | 0.63187 | 10.0133 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 3
25 | -0.60242 | -0.60252 | -0.060171 | -0.06025 | 0.60252 | 10.0134 | 10.0003 | 0.1 | 0.1 | 3
26 | -0.57374 | -0.57318 | -0.05724 | -0.057316 | 0.57318 | 10.0137 | 10.0005 | 0.1 | 0.1 | 3
27 | -0.54641 | -0.54636 | -0.054561 | -0.054632 | 0.54636 | 10.0137 | 10.0007 | 0.1 | 0.1 | 3
28 | -0.5204 | -0.51968 | -0.051895 | -0.051964 | 0.51968 | 10.0139 | 10.0007 | 0.1 | 0.1 | 3
29 | -0.49561 | -0.4956 | -0.049491 | -0.049556 | 0.4956 | 10.014 | 10.0009 | 0.1 | 0.1 | 3
30 | -0.47201 | -0.47153 | -0.047086 | -0.047149 | 0.47153 | 10.0144 | 10.001 | 0.1 | 0.1 | 3
31 | -0.44954 | -0.44882 | -0.044819 | -0.044877 | 0.44882 | 10.0141 | 10.0011 | 0.1 | 0.1 | 3
32 | -0.42813 | -0.42737 | -0.042685 | -0.042741 | 0.42737 | 10.0123 | 9.999 | 0.1 | 0.1 | 1
33 | -0.40774 | -0.40731 | -0.040681 | -0.040734 | 0.40731 | 10.0123 | 9.9992 | 0.1 | 0.1 | 1
34 | -0.38833 | -0.38861 | -0.038813 | -0.038864 | 0.38861 | 10.0124 | 9.9991 | 0.1 | 0.1 | 1
35 | -0.36984 | -0.36991 | -0.036945 | -0.036993 | 0.36991 | 10.0125 | 9.9993 | 0.1 | 0.1 | 1
36 | -0.35222 | -0.35254 | -0.03521 | -0.035256 | 0.35254 | 10.0126 | 9.9994 | 0.1 | 0.1 | 1
37 | -0.33545 | -0.33516 | -0.033474 | -0.033517 | 0.33516 | 10.0126 | 9.9995 | 0.1 | 0.1 | 1
38 | -0.31948 | -0.31917 | -0.031877 | -0.031919 | 0.31917 | 10.0126 | 9.9995 | 0.1 | 0.1 | 1
39 | -0.30426 | -0.30449 | -0.03041 | -0.03045 | 0.30449 | 10.0128 | 9.9996 | 0.1 | 0.1 | 1
40 | -0.28978 | -0.28971 | -0.028934 | -0.028972 | 0.28971 | 10.0129 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 1
41 | -0.27598 | -0.27641 | -0.027605 | -0.027641 | 0.27641 | 10.013 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 1
42 | -0.26283 | -0.26306 | -0.026273 | -0.026307 | 0.26306 | 10.0126 | 9.9997 | 0.1 | 0.1 | 1
43 | -0.25032 | -0.24967 | -0.024935 | -0.024968 | 0.24967 | 10.0131 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 1
44 | -0.2384 | -0.23765 | -0.023735 | -0.023766 | 0.23765 | 10.0127 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 1
45 | -0.22705 | -0.22698 | -0.022668 | -0.022698 | 0.22698 | 10.0131 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
46 | -0.21623 | -0.21627 | -0.021599 | -0.021627 | 0.21627 | 10.0129 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
47 | -0.20594 | -0.20555 | -0.020528 | -0.020556 | 0.20555 | 10.0132 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 1
48 | -0.19613 | -0.1962 | -0.019594 | -0.019619 | 0.1962 | 10.013 | 10.0003 | 0.1 | 0.1 | 1
49 | -0.18679 | -0.18693 | -0.018668 | -0.018692 | 0.18693 | 10.0136 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 1
50 | -0.1779 | -0.17752 | -0.017729 | -0.017751 | 0.17752 | 10.0127 | 10.0005 | 0.1 | 0.1 | 1
51 | -0.16943 | -0.16951 | -0.016928 | -0.016951 | 0.16951 | 10.0136 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
52 | -0.16136 | -0.16144 | -0.016123 | -0.016142 | 0.16144 | 10.0133 | 10.0011 | 0.1 | 0.1 | 1
53 | -0.15367 | -0.15344 | -0.015323 | -0.015344 | 0.15344 | 10.0131 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 1
54 | -0.14636 | -0.14681 | -0.014661 | -0.01468 | 0.14681 | 10.0135 | 10.0005 | 0.1 | 0.1 | 1
55 | -0.13939 | -0.13876 | -0.013858 | -0.013875 | 0.13876 | 10.013 | 10.0004 | 0.1 | 0.1 | 1
56 | -0.13275 | -0.13205 | -0.013187 | -0.013204 | 0.13205 | 10.0136 | 10.0007 | 0.1 | 0.1 | 1
57 | -0.12643 | -0.12673 | -0.012656 | -0.012673 | 0.12673 | 10.0133 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 1
58 | -0.12041 | -0.12002 | -0.011985 | -0.012001 | 0.12002 | 10.0136 | 10.0004 | 0.1 | 0.1 | 1
59 | -0.11467 | -0.1147 | -0.011455 | -0.011469 | 0.1147 | 10.0131 | 10.0007 | 0.1 | 0.1 | 1
60 | -0.10921 | -0.10934 | -0.010919 | -0.010933 | 0.10934 | 10.0143 | 10.0009 | 0.1 | 0.1 | 1
61 | -0.10401 | -0.10404 | -0.01039 | -0.010403 | 0.10404 | 10.0133 | 10.0007 | 0.1 | 0.1 | 1
62 | -0.09906 | -0.098692 | -0.0098547 | -0.0098664 | 0.098692 | 10.0148 | 10.0029 | 0.1 | 0.1 | 0.1
63 | -0.094343 | -0.094689 | -0.0094548 | -0.0094668 | 0.094689 | 10.0149 | 10.0022 | 0.1 | 0.1 | 0.1
64 | -0.08985 | -0.089317 | -0.0089194 | -0.0089306 | 0.089317 | 10.0138 | 10.0012 | 0.1 | 0.1 | 0.1
65 | -0.085571 | -0.085331 | -0.0085205 | -0.0085312 | 0.085331 | 10.0149 | 10.0023 | 0.1 | 0.1 | 0.1
66 | -0.081497 | -0.081347 | -0.0081223 | -0.0081331 | 0.081347 | 10.0152 | 10.0019 | 0.1 | 0.1 | 0.1
67 | -0.077616 | -0.077303 | -0.0077185 | -0.007728 | 0.077303 | 10.0153 | 10.003 | 0.1 | 0.1 | 0.1
68 | -0.07392 | -0.073312 | -0.0073206 | -0.0073293 | 0.073312 | 10.0144 | 10.0025 | 0.1 | 0.1 | 0.1
69 | -0.0704 | -0.070646 | -0.0070527 | -0.0070628 | 0.070646 | 10.0169 | 10.0026 | 0.1 | 0.1 | 0.1
70 | -0.067048 | -0.066617 | -0.0066525 | -0.00666 | 0.066617 | 10.0139 | 10.0026 | 0.1 | 0.1 | 0.1
71 | -0.063855 | -0.063959 | -0.0063857 | -0.0063942 | 0.063959 | 10.0159 | 10.0027 | 0.1 | 0.1 | 0.1
72 | -0.060814 | -0.059975 | -0.0059887 | -0.0059962 | 0.059975 | 10.0147 | 10.0021 | 0.1 | 0.1 | 0.1
73 | -0.057918 | -0.057287 | -0.0057195 | -0.0057269 | 0.057287 | 10.0161 | 10.003 | 0.1 | 0.1 | 0.1
74 | -0.05516 | -0.054581 | -0.0054504 | -0.005457 | 0.054581 | 10.0142 | 10.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1
75 | -0.052533 | -0.05194 | -0.0051857 | -0.0051922 | 0.05194 | 10.0159 | 10.0034 | 0.1 | 0.1 | 0.1
76 | -0.050032 | -0.049264 | -0.0049192 | -0.0049254 | 0.049264 | 10.0147 | 10.0021 | 0.1 | 0.1 | 0.1
77 | -0.047649 | -0.047962 | -0.0047886 | -0.004795 | 0.047962 | 10.0158 | 10.0024 | 0.1 | 0.1 | 0.1
78 | -0.04538 | -0.045227 | -0.0045168 | -0.0045218 | 0.045227 | 10.0132 | 10.0021 | 0.1 | 0.1 | 0.1
79 | -0.043219 | -0.04257 | -0.0042502 | -0.0042556 | 0.04257 | 10.0158 | 10.0032 | 0.1 | 0.1 | 0.1
80 | -0.041161 | -0.041235 | -0.0041178 | -0.0041229 | 0.041235 | 10.0139 | 10.0014 | 0.1 | 0.1 | 0.1
81 | -0.039201 | -0.038576 | -0.0038516 | -0.0038562 | 0.038576 | 10.0157 | 10.0037 | 0.1 | 0.1 | 0.1
82 | -0.037335 | -0.037281 | -0.0037222 | -0.0037271 | 0.037281 | 10.0161 | 10.0027 | 0.1 | 0.1 | 0.1
83 | -0.035557 | -0.035855 | -0.0035803 | -0.0035845 | 0.035855 | 10.0145 | 10.0029 | 0.1 | 0.1 | 0.1
84 | -0.033864 | -0.033166 | -0.0033112 | -0.0033158 | 0.033166 | 10.0163 | 10.0023 | 0.1 | 0.1 | 0.1
85 | -0.032251 | -0.031858 | -0.0031808 | -0.0031842 | 0.031858 | 10.0157 | 10.005 | 0.1 | 0.1 | 0.1
86 | -0.030715 | -0.030521 | -0.003048 | -0.0030521 | 0.030521 | 10.0133 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 0.1
87 | -0.029253 | -0.029203 | -0.0029157 | -0.002919 | 0.029203 | 10.0158 | 10.0042 | 0.1 | 0.1 | 0.1
88 | -0.02786 | -0.027855 | -0.0027814 | -0.0027848 | 0.027855 | 10.0148 | 10.0023 | 0.1 | 0.1 | 0.1
89 | -0.026533 | -0.026555 | -0.0026511 | -0.0026545 | 0.026555 | 10.0164 | 10.0036 | 0.1 | 0.1 | 0.1
90 | -0.02527 | -0.025165 | -0.0025129 | -0.0025156 | 0.025165 | 10.014 | 10.0033 | 0.1 | 0.1 | 0.1
91 | -0.024066 | -0.023833 | -0.0023798 | -0.0023822 | 0.023833 | 10.0145 | 10.0044 | 0.1 | 0.1 | 0.1
92 | -0.02292 | -0.022494 | -0.0022456 | -0.0022483 | 0.022494 | 10.0169 | 10.005 | 0.1 | 0.1 | 0.1
93 | -0.021829 | -0.021205 | -0.0021175 | -0.0021195 | 0.021205 | 10.0143 | 10.0047 | 0.1 | 0.1 | 0.1
94 | -0.020789 | -0.021207 | -0.0021172 | -0.0021194 | 0.021207 | 10.0162 | 10.0059 | 0.1 | 0.1 | 0.1
95 | -0.019799 | -0.019896 | -0.0019867 | -0.0019887 | 0.019896 | 10.0147 | 10.0046 | 0.1 | 0.1 | 0.1
96 | -0.018856 | -0.018592 | -0.001857 | -0.0018591 | 0.018592 | 10.0122 | 10.0006 | 0.1 | 0.1 | 0.1
97 | -0.017959 | -0.017268 | -0.0017237 | -0.0017263 | 0.017268 | 10.0182 | 10.003 | 0.1 | 0.1 | 0.1
98 | -0.017103 | -0.017267 | -0.0017244 | -0.0017261 | 0.017267 | 10.0133 | 10.0035 | 0.1 | 0.1 | 0.1
99 | -0.016289 | -0.015984 | -0.0015956 | -0.001598 | 0.015984 | 10.0175 | 10.0027 | 0.1 | 0.1 | 0.1
100 | -0.015513 | -0.015985 | -0.0015964 | -0.0015977 | 0.015985 | 10.0135 | 10.0053 | 0.1 | 0.1 | 0.1
101 | -0.014775 | -0.01461 | -0.001458 | -0.0014605 | 0.01461 | 10.0212 | 10.004 | 0.1 | 0.1 | 0.1
102 | -0.014071 | -0.014607 | -0.0014598 | -0.0014602 | 0.014607 | 10.0064 | 10.0032 | 0.1 | 0.1 | 0.1
103 | -0.013401 | -0.013285 | -0.0013262 | -0.001328 | 0.013285 | 10.0178 | 10.0042 | 0.1 | 0.1 | 0.1
104 | -0.012763 | -0.013285 | -0.0013269 | -0.001328 | 0.013285 | 10.0126 | 10.0043 | 0.1 | 0.1 | 0.1
105 | -0.012155 | -0.011939 | -0.0011918 | -0.0011933 | 0.011939 | 10.018 | 10.0046 | 0.1 | 0.1 | 0.1
106 | -0.011576 | -0.011942 | -0.0011926 | -0.0011936 | 0.011942 | 10.0129 | 10.0051 | 0.1 | 0.1 | 0.1
107 | -0.011025 | -0.010628 | -0.001062 | -0.0010627 | 0.010628 | 10.0082 | 10.0008 | 0.1 | 0.1 | 0.1
108 | -0.0105 | -0.010642 | -0.0010624 | -0.0010634 | 0.010642 | 10.017 | 10.0074 | 0.1 | 0.1 | 0.1
109 | -0.01 | -0.0093318 | -0.00093125 | -0.00093224 | 0.0093318 | 10.0207 | 10.0101 | 0.1 | 0.1 | 0.01
110 | -0.0095 | -0.0093277 | -0.0009315 | -0.00093233 | 0.0093277 | 10.0136 | 10.0047 | 0.1 | 0.1 | 0.01
111 | -0.009 | -0.0093326 | -0.00093109 | -0.00093162 | 0.0093326 | 10.0233 | 10.0176 | 0.1 | 0.1 | 0.01
112 | -0.0085 | -0.0080131 | -0.00079989 | -0.00080097 | 0.0080131 | 10.0178 | 10.0042 | 0.1 | 0.1 | 0.01
113 | -0.008 | -0.0080152 | -0.00080015 | -0.00080062 | 0.0080152 | 10.0172 | 10.0113 | 0.1 | 0.1 | 0.01
114 | -0.0075 | -0.0080242 | -0.00080044 | -0.0008009 | 0.0080242 | 10.0247 | 10.0189 | 0.1 | 0.1 | 0.01
115 | -0.007 | -0.0066869 | -0.00066733 | -0.00066775 | 0.0066869 | 10.0203 | 10.0141 | 0.1 | 0.1 | 0.01
116 | -0.0065 | -0.006682 | -0.0006671 | -0.00066777 | 0.006682 | 10.0164 | 10.0064 | 0.1 | 0.1 | 0.01
117 | -0.006 | -0.00539 | -0.0005377 | -0.00053872 | 0.00539 | 10.0241 | 10.0051 | 0.1 | 0.1 | 0.01
118 | -0.0055 | -0.0053932 | -0.00053834 | -0.00053833 | 0.0053932 | 10.0183 | 10.0185 | 0.1 | 0.1 | 0.01
119 | -0.005 | -0.0053927 | -0.00053839 | -0.00053891 | 0.0053927 | 10.0165 | 10.0067 | 0.1 | 0.1 | 0.01
120 | -0.0045 | -0.0040196 | -0.0004013 | -0.00040167 | 0.0040196 | 10.0164 | 10.007 | 0.1 | 0.1 | 0.01
121 | -0.004 | -0.0040181 | -0.00040087 | -0.00040163 | 0.0040181 | 10.0237 | 10.0047 | 0.1 | 0.1 | 0.01
122 | -0.0035 | -0.0040204 | -0.00040159 | -0.00040135 | 0.0040204 | 10.0111 | 10.0171 | 0.1 | 0.1 | 0.01
123 | -0.003 | -0.0027095 | -0.00027006 | -0.00027006 | 0.0027095 | 10.0331 | 10.0331 | 0.1 | 0.1 | 0.01
124 | -0.0025 | -0.0027188 | -0.00027042 | -0.00027005 | 0.0027188 | 10.0539 | 10.0676 | 0.1 | 0.1 | 0.01
125 | -0.002 | -0.0013668 | -0.00013606 | -0.00013596 | 0.0013668 | 10.0454 | 10.0526 | 0.1 | 0.1 | 0.01
126 | -0.0015 | -0.0013597 | -0.00013614 | -0.000136 | 0.0013597 | 9.988 | 9.9976 | 0.1 | 0.1 | 0.01
127 | -0.001 | -0.0013744 | -0.00013557 | -0.00013558 | 0.0013744 | 10.138 | 10.1369 | 0.1 | 0.1 | 0.01
128 | -0.0005 | -0.0013563 | -0.0001357 | -0.00013507 | 0.0013563 | 9.9947 | 10.041 | 0.1 | 0.1 | 0.01
129 | 0 | 0.0014067 | 0.00013848 | 0.00013854 | 0.0014067 | 10.1578 | 10.1532 | 0.1 | 0.1 | 0.01
130 | 0 | 0.0013684 | 0.00013638 | 0.00013681 | 0.0013684 | 10.0337 | 10.002 | 0.1 | 0.1 | 0.01
131 | 0.0005 | 0.0013671 | 0.00013678 | 0.00013707 | 0.0013671 | 9.9953 | 9.9739 | 0.1 | 0.1 | 0.01
132 | 0.001 | 0.0013654 | 0.00013616 | 0.0001368 | 0.0013654 | 10.0283 | 9.9809 | 0.1 | 0.1 | 0.01
133 | 0.0015 | 0.0013664 | 0.00013685 | 0.00013674 | 0.0013664 | 9.9849 | 9.9931 | 0.1 | 0.1 | 0.01
134 | 0.002 | 0.0013661 | 0.00013603 | 0.00013684 | 0.0013661 | 10.0429 | 9.9836 | 0.1 | 0.1 | 0.01
135 | 0.0025 | 0.0027017 | 0.00027057 | 0.00027012 | 0.0027017 | 9.9853 | 10.002 | 0.1 | 0.1 | 0.01
136 | 0.003 | 0.0027034 | 0.00026937 | 0.00027067 | 0.0027034 | 10.036 | 9.9877 | 0.1 | 0.1 | 0.01
137 | 0.0035 | 0.0040145 | 0.00040167 | 0.0004016 | 0.0040145 | 9.9946 | 9.9963 | 0.1 | 0.1 | 0.01
138 | 0.004 | 0.0040182 | 0.00040077 | 0.00040219 | 0.0040182 | 10.0261 | 9.9907 | 0.1 | 0.1 | 0.01
139 | 0.0045 | 0.0040155 | 0.00040143 | 0.00040124 | 0.0040155 | 10.003 | 10.0075 | 0.1 | 0.1 | 0.01
140 | 0.005 | 0.0053808 | 0.00053729 | 0.00053887 | 0.0053808 | 10.0146 | 9.9853 | 0.1 | 0.1 | 0.01
141 | 0.0055 | 0.0053848 | 0.0005383 | 0.00053892 | 0.0053848 | 10.0033 | 9.9919 | 0.1 | 0.1 | 0.01
142 | 0.006 | 0.005388 | 0.00053813 | 0.00053894 | 0.005388 | 10.0124 | 9.9975 | 0.1 | 0.1 | 0.01
143 | 0.0065 | 0.0066748 | 0.00066715 | 0.00066819 | 0.0066748 | 10.005 | 9.9894 | 0.1 | 0.1 | 0.01
144 | 0.007 | 0.0066813 | 0.00066683 | 0.00066837 | 0.0066813 | 10.0196 | 9.9964 | 0.1 | 0.1 | 0.01
145 | 0.0075 | 0.0080108 | 0.00080027 | 0.00080168 | 0.0080108 | 10.0101 | 9.9925 | 0.1 | 0.1 | 0.01
146 | 0.008 | 0.0080127 | 0.00079978 | 0.00080165 | 0.0080127 | 10.0187 | 9.9953 | 0.1 | 0.1 | 0.01
147 | 0.0085 | 0.0080082 | 0.00080003 | 0.00080114 | 0.0080082 | 10.0099 | 9.996 | 0.1 | 0.1 | 0.01
148 | 0.009 | 0.009307 | 0.00093 | 0.00093208 | 0.009307 | 10.0074 | 9.9852 | 0.1 | 0.1 | 0.01
149 | 0.0095 | 0.0093161 | 0.00093061 | 0.00093218 | 0.0093161 | 10.0108 | 9.9939 | 0.1 | 0.1 | 0.01
150 | 0.01 | 0.0093208 | 0.00093045 | 0.00093173 | 0.0093208 | 10.0175 | 10.0038 | 0.1 | 0.1 | 0.01
151 | 0.0105 | 0.01063 | 0.0010616 | 0.0010632 | 0.01063 | 10.013 | 9.9977 | 0.1 | 0.1 | 0.01
152 | 0.011025 | 0.01063 | 0.0010613 | 0.0010626 | 0.01063 | 10.0165 | 10.0036 | 0.1 | 0.1 | 0.01
153 | 0.011576 | 0.011928 | 0.0011913 | 0.0011933 | 0.011928 | 10.0128 | 9.9957 | 0.1 | 0.1 | 0.01
154 | 0.012155 | 0.011931 | 0.0011913 | 0.0011933 | 0.011931 | 10.0152 | 9.9981 | 0.1 | 0.1 | 0.01
155 | 0.012763 | 0.013272 | 0.0013259 | 0.0013272 | 0.013272 | 10.01 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 0.1
156 | 0.013401 | 0.013274 | 0.001325 | 0.0013276 | 0.013274 | 10.018 | 9.9985 | 0.1 | 0.1 | 0.1
157 | 0.014071 | 0.014596 | 0.0014581 | 0.0014592 | 0.014596 | 10.0103 | 10.0028 | 0.1 | 0.1 | 0.1
158 | 0.014775 | 0.014593 | 0.0014565 | 0.0014601 | 0.014593 | 10.0193 | 9.9946 | 0.1 | 0.1 | 0.1
159 | 0.015513 | 0.01596 | 0.0015953 | 0.0015968 | 0.01596 | 10.0048 | 9.9948 | 0.1 | 0.1 | 0.1
160 | 0.016289 | 0.015968 | 0.0015938 | 0.0015971 | 0.015968 | 10.0188 | 9.9985 | 0.1 | 0.1 | 0.1
161 | 0.017103 | 0.017235 | 0.0017225 | 0.0017247 | 0.017235 | 10.006 | 9.9934 | 0.1 | 0.1 | 0.1
162 | 0.017959 | 0.017253 | 0.0017223 | 0.0017257 | 0.017253 | 10.0173 | 9.9979 | 0.1 | 0.1 | 0.1
163 | 0.018856 | 0.018581 | 0.0018554 | 0.0018572 | 0.018581 | 10.0146 | 10.005 | 0.1 | 0.1 | 0.1
164 | 0.019799 | 0.019879 | 0.001985 | 0.0019881 | 0.019879 | 10.0143 | 9.9986 | 0.1 | 0.1 | 0.1
165 | 0.020789 | 0.021186 | 0.0021151 | 0.0021187 | 0.021186 | 10.0168 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 0.1
166 | 0.021829 | 0.021183 | 0.0021153 | 0.0021182 | 0.021183 | 10.0142 | 10.0004 | 0.1 | 0.1 | 0.1
167 | 0.02292 | 0.02247 | 0.0022442 | 0.0022472 | 0.02247 | 10.0126 | 9.999 | 0.1 | 0.1 | 0.1
168 | 0.024066 | 0.023814 | 0.002378 | 0.0023816 | 0.023814 | 10.0143 | 9.9991 | 0.1 | 0.1 | 0.1
169 | 0.02527 | 0.025139 | 0.0025109 | 0.0025139 | 0.025139 | 10.012 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 0.1
170 | 0.026533 | 0.026538 | 0.0026493 | 0.0026537 | 0.026538 | 10.017 | 10.0004 | 0.1 | 0.1 | 0.1
171 | 0.02786 | 0.027836 | 0.0027798 | 0.0027832 | 0.027836 | 10.0137 | 10.0016 | 0.1 | 0.1 | 0.1
172 | 0.029253 | 0.029184 | 0.0029139 | 0.0029183 | 0.029184 | 10.0155 | 10.0006 | 0.1 | 0.1 | 0.1
173 | 0.030715 | 0.030503 | 0.0030459 | 0.0030497 | 0.030503 | 10.0144 | 10.0017 | 0.1 | 0.1 | 0.1
174 | 0.032251 | 0.031836 | 0.0031792 | 0.0031834 | 0.031836 | 10.0137 | 10.0005 | 0.1 | 0.1 | 0.1
175 | 0.033864 | 0.033146 | 0.0033097 | 0.0033141 | 0.033146 | 10.0146 | 10.0015 | 0.1 | 0.1 | 0.1
176 | 0.035557 | 0.035841 | 0.0035785 | 0.0035835 | 0.035841 | 10.0156 | 10.0017 | 0.1 | 0.1 | 0.1
177 | 0.037335 | 0.037265 | 0.0037205 | 0.0037254 | 0.037265 | 10.0161 | 10.0029 | 0.1 | 0.1 | 0.1
178 | 0.039201 | 0.038559 | 0.0038498 | 0.0038552 | 0.038559 | 10.016 | 10.0019 | 0.1 | 0.1 | 0.1
179 | 0.041161 | 0.041225 | 0.0041161 | 0.0041217 | 0.041225 | 10.0157 | 10.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1
180 | 0.043219 | 0.042551 | 0.0042488 | 0.0042546 | 0.042551 | 10.0148 | 10.0011 | 0.1 | 0.1 | 0.1
181 | 0.04538 | 0.045211 | 0.0045143 | 0.0045201 | 0.045211 | 10.015 | 10.0022 | 0.1 | 0.1 | 0.1
182 | 0.047649 | 0.047942 | 0.0047865 | 0.0047941 | 0.047942 | 10.016 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 0.1
183 | 0.050032 | 0.049242 | 0.0049175 | 0.0049237 | 0.049242 | 10.0136 | 10.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1
184 | 0.052533 | 0.051919 | 0.0051841 | 0.0051908 | 0.051919 | 10.0151 | 10.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1
185 | 0.05516 | 0.054565 | 0.0054487 | 0.0054556 | 0.054565 | 10.0144 | 10.0016 | 0.1 | 0.1 | 0.1
186 | 0.057918 | 0.057267 | 0.0057183 | 0.0057262 | 0.057267 | 10.0148 | 10.0009 | 0.1 | 0.1 | 0.1
187 | 0.060814 | 0.05996 | 0.0059864 | 0.0059943 | 0.05996 | 10.0159 | 10.0029 | 0.1 | 0.1 | 0.1
188 | 0.063855 | 0.063938 | 0.006384 | 0.0063928 | 0.063938 | 10.0153 | 10.0014 | 0.1 | 0.1 | 0.1
189 | 0.067048 | 0.066593 | 0.0066496 | 0.0066579 | 0.066593 | 10.0146 | 10.0022 | 0.1 | 0.1 | 0.1
190 | 0.0704 | 0.070624 | 0.0070513 | 0.0070615 | 0.070624 | 10.0157 | 10.0012 | 0.1 | 0.1 | 0.1
191 | 0.07392 | 0.073291 | 0.0073178 | 0.0073273 | 0.073291 | 10.0155 | 10.0024 | 0.1 | 0.1 | 0.1
192 | 0.077616 | 0.077279 | 0.0077166 | 0.0077269 | 0.077279 | 10.0147 | 10.0013 | 0.1 | 0.1 | 0.1
193 | 0.081497 | 0.081322 | 0.0081195 | 0.0081303 | 0.081322 | 10.0156 | 10.0024 | 0.1 | 0.1 | 0.1
194 | 0.085571 | 0.085304 | 0.0085186 | 0.00853 | 0.085304 | 10.0139 | 10.0005 | 0.1 | 0.1 | 0.1
195 | 0.08985 | 0.089308 | 0.0089173 | 0.008929 | 0.089308 | 10.0151 | 10.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1
196 | 0.094343 | 0.094675 | 0.0094533 | 0.0094659 | 0.094675 | 10.015 | 10.0016 | 0.1 | 0.1 | 0.1
197 | 0.09906 | 0.09867 | 0.0098524 | 0.0098657 | 0.09867 | 10.0148 | 10.0013 | 0.1 | 0.1 | 0.1
198 | 0.10401 | 0.10404 | 0.010388 | 0.010402 | 0.10404 | 10.0147 | 10.0015 | 0.1 | 0.1 | 0.1
199 | 0.10921 | 0.10934 | 0.010917 | 0.010932 | 0.10934 | 10.0149 | 10.0013 | 0.1 | 0.1 | 0.1
200 | 0.11467 | 0.1147 | 0.011453 | 0.011468 | 0.1147 | 10.0145 | 10.0015 | 0.1 | 0.1 | 0.1
201 | 0.12041 | 0.11999 | 0.011983 | 0.012 | 0.11999 | 10.0128 | 9.9994 | 0.1 | 0.1 | 1
202 | 0.12643 | 0.12671 | 0.012654 | 0.012671 | 0.12671 | 10.0134 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 1
203 | 0.13275 | 0.13202 | 0.013185 | 0.013202 | 0.13202 | 10.013 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
204 | 0.13939 | 0.13873 | 0.013856 | 0.013873 | 0.13873 | 10.0128 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1
205 | 0.14636 | 0.14679 | 0.014659 | 0.01468 | 0.14679 | 10.0136 | 9.9994 | 0.1 | 0.1 | 1
206 | 0.15367 | 0.15342 | 0.015322 | 0.015341 | 0.15342 | 10.013 | 10.0006 | 0.1 | 0.1 | 1
207 | 0.16136 | 0.16141 | 0.01612 | 0.016142 | 0.16141 | 10.0135 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 1
208 | 0.16943 | 0.16949 | 0.016926 | 0.016948 | 0.16949 | 10.0134 | 10.0003 | 0.1 | 0.1 | 1
209 | 0.1779 | 0.17751 | 0.017726 | 0.017751 | 0.17751 | 10.0137 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 1
210 | 0.18679 | 0.1869 | 0.018666 | 0.01869 | 0.1869 | 10.0133 | 10.0004 | 0.1 | 0.1 | 1
211 | 0.19613 | 0.19617 | 0.019591 | 0.019617 | 0.19617 | 10.0133 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
212 | 0.20594 | 0.20553 | 0.020525 | 0.020553 | 0.20553 | 10.0137 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
213 | 0.21623 | 0.21625 | 0.021596 | 0.021624 | 0.21625 | 10.0133 | 10.0004 | 0.1 | 0.1 | 1
214 | 0.22705 | 0.22696 | 0.022666 | 0.022696 | 0.22696 | 10.0133 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 1
215 | 0.2384 | 0.23763 | 0.023732 | 0.023763 | 0.23763 | 10.0132 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1
216 | 0.25032 | 0.24966 | 0.024931 | 0.024965 | 0.24966 | 10.0138 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
217 | 0.26283 | 0.26304 | 0.026269 | 0.026303 | 0.26304 | 10.0132 | 10.0004 | 0.1 | 0.1 | 1
218 | 0.27598 | 0.27639 | 0.027602 | 0.027638 | 0.27639 | 10.0136 | 10.0003 | 0.1 | 0.1 | 1
219 | 0.28978 | 0.28969 | 0.028931 | 0.028969 | 0.28969 | 10.0133 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
220 | 0.30426 | 0.30448 | 0.030407 | 0.030448 | 0.30448 | 10.0135 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 1
221 | 0.31948 | 0.31916 | 0.031874 | 0.031916 | 0.31916 | 10.0132 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1
222 | 0.33545 | 0.33515 | 0.03347 | 0.033514 | 0.33515 | 10.0133 | 10.0002 | 0.1 | 0.1 | 1
223 | 0.35222 | 0.35253 | 0.035207 | 0.035253 | 0.35253 | 10.0132 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
224 | 0.36984 | 0.36991 | 0.036941 | 0.03699 | 0.36991 | 10.0135 | 10.0001 | 0.1 | 0.1 | 1
225 | 0.38833 | 0.3886 | 0.038809 | 0.038861 | 0.3886 | 10.0133 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 1
226 | 0.40774 | 0.4073 | 0.040677 | 0.040731 | 0.4073 | 10.0132 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 1
227 | 0.42813 | 0.42737 | 0.042681 | 0.042738 | 0.42737 | 10.0131 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 1
228 | 0.44954 | 0.44874 | 0.044815 | 0.044874 | 0.44874 | 10.0131 | 9.9999 | 0.1 | 0.1 | 1
229 | 0.47201 | 0.47143 | 0.047083 | 0.047144 | 0.47143 | 10.0129 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 1
230 | 0.49561 | 0.49551 | 0.049486 | 0.049552 | 0.49551 | 10.0132 | 9.9998 | 0.1 | 0.1 | 1
231 | 0.5204 | 0.51959 | 0.051892 | 0.051961 | 0.51959 | 10.0129 | 9.9997 | 0.1 | 0.1 | 1
232 | 0.54641 | 0.54627 | 0.054556 | 0.054629 | 0.54627 | 10.0131 | 9.9997 | 0.1 | 0.1 | 1
233 | 0.57374 | 0.57309 | 0.057236 | 0.057311 | 0.57309 | 10.0127 | 9.9996 | 0.1 | 0.1 | 1
234 | 0.60242 | 0.60243 | 0.060166 | 0.060246 | 0.60243 | 10.0128 | 9.9994 | 0.1 | 0.1 | 1
235 | 0.63254 | 0.63178 | 0.063098 | 0.063182 | 0.63178 | 10.0126 | 9.9994 | 0.1 | 0.1 | 1
236 | 0.66417 | 0.66387 | 0.066304 | 0.066392 | 0.66387 | 10.0125 | 9.9992 | 0.1 | 0.1 | 1
237 | 0.69738 | 0.6973 | 0.069643 | 0.069735 | 0.6973 | 10.0124 | 9.9992 | 0.1 | 0.1 | 1
238 | 0.73225 | 0.73209 | 0.073119 | 0.073217 | 0.73209 | 10.0123 | 9.9989 | 0.1 | 0.1 | 1
239 | 0.76886 | 0.76812 | 0.076719 | 0.076821 | 0.76812 | 10.0121 | 9.9988 | 0.1 | 0.1 | 1
240 | 0.8073 | 0.80691 | 0.080594 | 0.080702 | 0.80691 | 10.012 | 9.9987 | 0.1 | 0.1 | 1
241 | 0.84767 | 0.84692 | 0.084592 | 0.084705 | 0.84692 | 10.0118 | 9.9985 | 0.1 | 0.1 | 1
242 | 0.89005 | 0.88968 | 0.088865 | 0.088984 | 0.88968 | 10.0117 | 9.9983 | 0.1 | 0.1 | 1
243 | 0.93455 | 0.9338 | 0.093273 | 0.093397 | 0.9338 | 10.0114 | 9.9982 | 0.1 | 0.1 | 1
244 | 0.98128 | 0.98058 | 0.097949 | 0.098079 | 0.98058 | 10.0112 | 9.9979 | 0.1 | 0.1 | 1
245 | 1.0303 | 1.03 | 0.10289 | 0.10302 | 1.03 | 10.0109 | 9.9975 | 0.1 | 0.1 | 1
246 | 1.0819 | 1.0821 | 0.1081 | 0.10824 | 1.0821 | 10.0106 | 9.9973 | 0.1 | 0.1 | 1
247 | 1.136 | 1.1355 | 0.11344 | 0.11359 | 1.1355 | 10.0103 | 9.9969 | 0.1 | 0.1 | 1
248 | 1.1928 | 1.193 | 0.11918 | 0.11934 | 1.193 | 10.0099 | 9.9966 | 0.1 | 0.1 | 1
249 | 1.2524 | 1.2521 | 0.12506 | 0.12523 | 1.2521 | 10.0117 | 9.9982 | 1 | 1 | 3
250 | 1.315 | 1.3148 | 0.13134 | 0.13151 | 1.3148 | 10.0112 | 9.9977 | 1 | 1 | 3
251 | 1.3808 | 1.3803 | 0.13788 | 0.13807 | 1.3803 | 10.0106 | 9.9972 | 1 | 1 | 3
252 | 1.4498 | 1.4498 | 0.14483 | 0.14503 | 1.4498 | 10.0101 | 9.9966 | 1 | 1 | 3
253 | 1.5223 | 1.5219 | 0.15205 | 0.15225 | 1.5219 | 10.0095 | 9.9959 | 1 | 1 | 3
254 | 1.5984 | 1.5982 | 0.15968 | 0.15989 | 1.5982 | 10.0088 | 9.9952 | 1 | 1 | 3
255 | 1.6783 | 1.6782 | 0.16769 | 0.16792 | 1.6782 | 10.008 | 9.9944 | 1 | 1 | 3
256 | 1.7622 | 1.7624 | 0.17611 | 0.17635 | 1.7624 | 10.0072 | 9.9936 | 1 | 1 | 3
257 | 1.8504 | 1.8505 | 0.18494 | 0.18519 | 1.8505 | 10.0062 | 9.9925 | 1 | 1 | 3
258 | 1.9429 | 1.9428 | 0.19418 | 0.19444 | 1.9428 | 10.0052 | 9.9914 | 1 | 1 | 3
259 | 2 | 2.0001 | 0.19992 | 0.2002 | 2.0001 | 10.0043 | 9.9906 | 1 | 1 | 3